Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Minimalne wymagania techniczne

| L.p. | Warunki zamawiającego | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Urządzenie do wykrywania skażeń promieniotwórczych – 10 szt. |  |  |
|  | Nazwa producenta |  |
|  | Nazwa handlowa modelu |  |
|  | Adres strony internetowej producenta |  |
|  | Karta katalogowa/folder PDF |  |
|  | Zgodność z normami i dyrektywami: CE, dopuszczenie do obrotu w UE, PN-EN 60325 (mierniki skażeń alfa/beta, energia beta > 60 keV) |  |
|  | Przeznaczenie: pomiar skażeń alfa i beta, mocy dawki (μGy/h – Sv/h), dawki pochłoniętej (mGy), przestrzennego równoważnika dawki (mSv, Sv) |  |
|  | Zakres pomiarowy – sonda zewnętrzna: moc dawki ≥ 1 mSv/h, skażenia ≥ 10⁴ s⁻¹ |  |
|  | Zakres pomiarowy – sonda wewnętrzna: dawka 0,1 µSv – 10 Sv, moc dawki ≥ 50 mSv/h |  |
|  | Dokładność: błąd wskazań Cs-137 ≤ 20%, charakterystyka energetyczna γ ≤ 25% |  |
|  | Typ detektora: licznik GM |  |
|  | Charakterystyka: przenośny radiometr z sondą, wyświetlacz z podświetleniem, pokrowiec/skrzynka, obsługa w rękawicach, alarm akustyczny |  |
|  | Bezpieczeństwo: możliwość dekontaminacji |  |
|  | Zasilanie: baterie AA/AAA lub akumulator NiMH |  |
|  | Pobór mocy w trybie czuwania ≤ 10 mW |  |
|  | Temperatura pracy: -25°C ÷ +50°C |  |
|  | Temperatura przechowywania: 0°C ÷ +40°C |  |
|  | Stopień szczelności: min. IP50 (IEC 60529) |  |
|  | Masa: ≤ 700 g (bez baterii/akumulatora) |  |
|  | Łączność: USB/Bluetooth, dedykowane oprogramowanie do odczytu i konfiguracji |  |
|  | Gwarancja: min. 24 miesiące |  |
|  | Serwis: na terenie Polski |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej: wymagany maks. 45 dni |  |
|  | Kalibracja: 1 szt. ze świadectwem (radiometr Cs-137, sonda Sr-90), ramka zgodna z kalibratorem K-1 |  |
|  | Szkolenie praktyczne w języku polskim dla max. 15 osób (obsługa urządzenia, kalibratora, oprogramowania) |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie 'Parametry oferowane' Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe:

  - Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

  - Odbiór: na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

  - Zakres sprawdzenia: kompletność, zgodność parametrów, stan techniczny, dokumentacja i oznakowanie.

  - Zamawiający może przeprowadzić testy funkcjonalne lub zażądać instruktażu.

  - W przypadku braków Zamawiający odmówi podpisania protokołu do czasu ich usunięcia.

  - Termin realizacji: dostawa do 30 dni od podpisania umowy, odbiór do 3 dni roboczych od dostawy.

  - Instruktaż: obowiązkowy dla użytkowników w zakresie obsługi, bezpieczeństwa i konserwacji urządzeń do wykrywania skażeń.