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…………………………………………………………
Pieczęć Wykonawcy



FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

 
1. Dane o wykonawcy:

	Pełna nazwa Wykonawcy
(jak w dokumencie rejestrowym)
	






	Adres Wykonawcy
	Miejscowość
	

	
	Kod pocztowy
	

	
	Ulica, numer
	

	
	Województwo
	

	Adres e-mail
	

	Numer telefonu / faks
	

	Numer rachunku bankowego
	

	NIP
	

	Regon
	



Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.


2. Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część II, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):
Wartość netto: ..................................................... zł. 
(słownie): ...............................................................................................................
podatek VAT: ...................................................... zł.
Wartość brutto: .................................................... zł. 
(słownie): ..............................................................................................................
Termin dostawy: do …………… dni
Okres gwarancji: ………………. lata

	Wymagania szczegółowe

	Opis
	Wymagania minimalne Zamawiającego
	*Spełnienie warunków
TAK/NIE

	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Chromatograf jonowy do równoległej analizy anionów (w tym bromianów) i kationów nieorganicznych na dwóch kanałach pracujących niezależnie, z dwoma typami detektorów (konduktometrycznym (CD) i spektrofotometrycznym (UV/VIS)), autosamplerem oraz z akcesoriami dodatkowymi
	Oferowany produkt 
Producent:
…………………...
Model:
…………………...
Nr katalogowy:
…………………...
Rok produkcji:
…………………...

	
	Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt.
	

	
	Chromatograf musi zapewnić osiągnięcie granic oznaczalności dla wszystkich anionów i kationów na odpowiednim poziomie tj.:
· jon amonowy – 0,01 mg/l,
· jon azotynowy (III) – 0,01 mg/l,
· jon azotanowego (V) – 0,01 mg/l,
· jon chlorkowy – 1,0 mg/l,
· jon siarczanowy – 1,0 mg/l,
· jon fluorkowy – 0,05 mg/l,
· jon magnezowy – 1,0 mg/l,
· jon chloranowy (V) – 0,075 mg/l,
· jon chlorynowy (III) – 0,075 mg/l,
· jon bromianowy – 3µg/l,
· detektor konduktometryczny musi zapewniać czułość umożliwiającą oznaczanie analitów na poziomach wymaganych w metodach przewidzianych do wdrożenia przez Zamawiającego,
· detektor spektrofotometryczny musi zapewniać czułość umożliwiającą oznaczanie analitów na poziomach wymaganych w metodach przewidzianych do wdrożenia przez Zamawiającego,
· dopuszczalne ciśnienie pracy układu supresji musi być odpowiednie do parametrów całego toru chromatograficznego i zapewniać bezpieczną pracę bez przecieków.
· układ pompowy musi zapewniać stabilny transport fazy ruchomej w obu kanałach chromatograficznych.
	

	
	Chromatograf musi być wyposażony w dwa niezależne detektory konduktometryczne, jeden detektor spektrofotometryczny UV/VIS, automatyczny podajnik próbek oraz moduł do reakcji pokolumnowej.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Pompy, detektory konduktometryczne, kontrolery tłumików jonowych, tłumiki jonowe, generatory eluentu oraz kolumny analityczne muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie.
	

	
	Elementy toru przepływowego mające bezpośredni kontakt z eluentem i próbką muszą być wykonane z materiałów chemicznie obojętnych i odpornych na stosowane eluenty oraz nie mogą zawierać elementów metalowych mających bezpośredni kontakt z eluentem i próbką.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Chromatograf musi zapewniać:
· równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów nieorganicznych i kationów lub bromianów w tej samej próbce,
· równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów nieorganicznych i kationów lub bromianów w różnych próbkach,
· pracę jednej linii analitycznej (jednego kanału) bez konieczności pracy drugiej linii.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Układ pompowy
· Elementy układu pompowego mające kontakt z eluentem muszą być wykonane z materiałów chemicznie obojętnych i odpornych na stosowane eluenty. Ścieżka przepływu eluentu nie może zawierać elementów metalowych mających bezpośredni kontakt z eluentem. 
· Układ przepływowy musi być kompatybilny z wodnymi eluentami w zakresie pH 0 ÷14.
· Maksymalne ciśnienie robocze pompy musi wynosić co najmniej 35 MPa.
· Zakres natężenia przepływu pompy musi obejmować co najmniej przedział 0,05 do 5,0 ml/min.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Detektor konduktometryczny
· Chromatograf musi być wyposażony w dwa niezależne detektory konduktometryczne, po jednym dla każdego kanału chromatograficznego przeznaczonego odpowiednio do oznaczania anionów i kationów.
· Objętość celi pomiarowej detektora musi wynosić nie więcej niż 1,0 µl.
· Zakres pomiarowy przewodności musi obejmować co najmniej przedział 0 ÷ 15 000 µS/cm.
· Rozdzielczość pomiaru przewodności musi wynosić nie więcej niż 0,005 nS/cm.
· Dopuszczalne ciśnienie robocze celi pomiarowej detektora musi wynosić co najmniej 5 MPa.
· Detektor konduktometryczny musi posiadać układ regulacji i stabilizacji temperatury celi pomiarowej.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Detektor spektrofotometryczny UV/VIS
· Chromatograf musi być wyposażony w detektor UV/VIS umożliwiający współpracę z chromatografem jonowym oraz układem derywatyzacji pokolumnowej, w szczególności do oznaczania bromianów.
· Zakres długości fal musi obejmować co najmniej 190 ÷ 740 nm.
· Układ źródeł światła musi zapewniać pracę w całym wymaganym zakresie UV i VIS.
· Szerokość pasma spektralnego musi wynosić nie więcej niż 8 nm.
· Dokładność długości fali musi być nie gorsza niż ±1 nm.
· Poziom szumu detektora nie może być większy niż ±3,5 µAU.
· Objętość celi przepływowej musi wynosić nie więcej niż 12 µl.
· Detektor musi posiadać rozwiązanie zapewniające stabilizację termiczną celi przepływowej.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Układ supresji
· Chromatograf musi posiadać automatyczny, samoregenerujący układ supresji przeznaczony do oznaczania anionów – 1 szt. oraz kationów – 1 szt., niewymagający stosowania dodatkowego roztworu regeneracyjnego.
· Supresor musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewniać stabilną supresję przewodności eluentu.
· Objętość martwa supresora musi wynosić nie więcej niż 50 µl.
· Wydajność supresji dla anionów musi wynosić co najmniej 200 µeq/min.
· Wydajność supresji dla kationów musi wynosić co najmniej 100 µeq/min.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Termostatowanie i stabilizacja temperatury
· Chromatograf musi zapewniać termostatowanie kolumn chromatograficznych niezależnie dla każdego kanału, z możliwością regulacji temperatury do co najmniej 60°C.
· Odchylenie temperatury od wartości zadanej musi wynosić nie więcej niż ±0,5°C.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Przygotowanie eluentu
· Chromatograf musi umożliwiać wybór sposobu przygotowania fazy ruchomej: automatyczne wytwarzanie eluentu o zadanym stężeniu z wykorzystaniem generatorów eluentu lub prowadzenie analiz z wykorzystaniem eluentu przygotowanego manualnie przez użytkownika. 
· Chromatograf musi posiadać wbudowane układy automatycznego wytwarzania eluentu dla toru anionowego i kationowego z wody o wysokiej czystości eliminujące konieczność ręcznego przygotowywania eluentu do rutynowych analiz.
· Układy automatycznego wytwarzania eluentu muszą umożliwiać prowadzenie elucji izokratycznej i gradientowej.
· Chromatograf musi umożliwiać automatyczne przygotowanie eluentów odpowiednich do oznaczania anionów i kationów, w szczególności na bazie KOH oraz MSA, lub innych eluentów równoważnych zapewniających wymagane rozdzielenie analitów.
· Zakres programowanego stężenia eluentu musi obejmować co najmniej przedział: 0,1 ÷ 100 mM.
· Krok nastawy stężenia eluentu musi wynosić nie więcej niż: 0,1 mM.
· Zakres przepływu układu generatorów eluentu musi obejmować co najmniej przedział  0,1 ÷ 3,0 ml/min.
· Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze układu generatorów eluentu musi wynosić co najmniej 35 MPa.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
· Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 wkład / kartridż lub inny równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej anionów nieorganicznych (KOH) oraz co najmniej 1 wkład / kartridż lub inny równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej kationów nieorganicznych (MSA), kompatybilne z oferowanym układem generowania eluentu,
· Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej anionów nieorganicznych (KOH) oraz co najmniej 1 koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej kationów nieorganicznych (MSA). 
	

	
	Odgazowanie fazy ruchomej
Chromatograf musi posiadać skuteczny układ odgazowania eluentu, zapewniający stabilną pracę układu chromatograficznego podczas wykonywania analiz.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Dozowanie próbek
· Chromatograf musi posiadać automatyczny podajnik próbek (autosampler), umożliwiający obsługę dwóch kanałów chromatograficznych oraz niezależne wykonywanie iniekcji do obu kanałów.
· Autosampler musi umożliwiać automatyczne rozcieńczanie próbek. 
· Minimalna objętość iniekcji musi wynosić nie więcej niż 1 µl.
· Maksymalna objętość iniekcji musi wynosić co najmniej 1000 µl.
· Autosampler musi umożliwiać stosowanie naczynek próbkowych o różnych pojemnościach, odpowiednich zarówno do rutynowych oznaczeń jak i oznaczeń śladowych.
· Zakres automatycznego rozcieńczania musi obejmować co najmniej 1:1 ÷ 1:1000.
· Precyzja (powtarzalność) iniekcji musi wynosić nie więcej niż 0,5%.
· Przeniesienie próbki (carryover) musi wynosić nie więcej niż 0,01%.
· Autosampler musi posiadać funkcje zabezpieczające i diagnostyczne zapewniające prawidłową realizację sekwencji analiz.
· Autosampler musi być wyposażony w co najmniej jeden statyw lub tacę, umożliwiające jednoczesne umieszczenie co najmniej 100 naczynek o pojemności 2 ml.
Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów
	

	
	Moduł do reakcji pokolumnowej
· Chromatograf musi być wyposażony w moduł do reakcji pokolumnowej, umożliwiający prowadzenie derywatyzacji pokolumnowej na potrzeby oznaczania bromianów metodą chromatografii jonowej z detekcją UV-VIS. Moduł musi zapewniać automatyczne i stabilne podawanie reagenta pokolumnowego oraz odpowiednie warunki mieszania i przebiegu reakcji przed detekcją,
· Moduł musi być w pełni kompatybilny z oferowanym chromatografem jonowym i detektorem UV-VIS.
	

	
	Kolumny analityczne
· Kolumny analityczne wraz z odpowiednimi kolumnami ochronnymi muszą zapewniać rozdzielenie oznaczanych anionów i kationów w zakresie niezbędnym do realizacji metod przewidzianych do wdrożenia przez zamawiającego oraz być kompatybilne z oferowanym chromatografem, zastosowanymi elementami i układem detekcji.
· Kolumna analityczna i kolumna ochronna do analizy anionów nieorganicznych:
· Zestaw składający się z kolumny analitycznej i kolumny ochronnej musi zapewniać rozdzielanie oznaczanych anionów nieorganicznych od innych składników matrycy mogących wpływać na wynik oznaczenia oraz być kompatybilny z oferowanym chromatografem, stosowanym eluentem, układem supresji i zastosowanym układem detekcji.
· Kolumna analityczna i kolumna ochronna do analizy kationów nieorganicznych:
· Zestaw składający się z kolumny analitycznej i kolumny ochronnej musi zapewniać rozdzielanie oznaczanych kationów nieorganicznych od innych składników matrycy mogących wpływać na wynik oznaczenia oraz być kompatybilny z oferowanym chromatografem, stosowanym eluentem, układem supresji i zastosowanym układem detekcji.
· Kolumna analityczna i kolumna ochronna do oznaczania bromianów
· Zestaw składający się z kolumny analitycznej i kolumny ochronnej musi zapewniać rozdzielanie oznaczanych jonów bromianowych od innych składników matrycy mogących wpływać na wynik oznaczenia oraz być kompatybilny z oferowanym chromatografem, stosowanym eluentem, układem supresji, modułem derywatyzacji pokolumnowej i detektorem UV-VIS.
Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 kolumnę analityczną wraz z odpowiednią kolumną ochronną przeznaczoną do oznaczania anionów nieorganicznych oraz co najmniej 1 kolumnę analityczną wraz z odpowiednią kolumną ochronną przeznaczoną do oznaczania kationów nieorganicznych wymienionych powyżej metodą chromatografii jonowej i detekcją konduktometryczną.
Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 kolumnę analityczną wraz z odpowiednią kolumną ochronną przeznaczoną do oznaczania bromianów metodą chromatografii jonowej z derywatyzacją pokolumnową i detekcją UV/VIS.
	

	
	Komputerowe stanowisko sterujące z oprogramowaniem do obsługi chromatografu
Chromatograf musi być wyposażony w komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie pracą chromatografu i jego modułów.
· Oprogramowanie musi umożliwiać:
· przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz wykonywanie kalibracji,
· jednoczesne zbieranie i przetwarzanie danych z obu kanałów chromatograficznych,
· tworzenie i realizację sekwencji analiz,
· przetwarzanie i analizę chromatogramów oraz raportowanie wyników,
· monitorowanie podstawowych parametrów pracy chromatografu oraz sygnalizowanie i rejestrowanie zdarzeń istotnych dla jego prawidłowej pracy,
· współpracę z komputerem typu All-in One.
· Komputer musi spełnić wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie chromatografu.
· Komputer typu All-in One z jednostką komputerową zintegrowaną z monitorem, niewymagającą zastosowania odrębnej jednostki centralnej o parametrach minimalnych:
· procesor i5,
· dysk twardy SSD min. 1 TB,
· pamięć RAM min. 32 GB,
· przekątna ekranu min. 23,8",
· typ matrycy TFT IPS,
· rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080),
· klawiatura, mysz,
· system operacyjny Windows 11 Pro,
· zasilacz awaryjny UPS o mocy zabezpieczającej pracę układu chromatografii jonowej oraz komputera przez co najmniej 10 minut.
	

	Wyposażenie dodatkowe
	Chromatograf musi być wyposażony w:
· zestaw startowy odczynników do analizy kationów i anionów:
· jodek potasu – KI, o czystości odpowiedniej do zastosowań analitycznych, do przygotowania odczynnika do derywatyzacji postkolumnowej – 1 szt. (250 g),
· heptamolibdenian (VI) amonu tetrahydrat – (HH4)6Mo7O24  4H2O – 1 szt. (250 g),
· kwas metasulfonowy – CH3SO3H – o czystości min. 99% – 1 szt. (1 litr).
· jednoskładnikowe certyfikowane materiały odniesienia anionów i kationów dedykowane do chromatografii jonowej wyprodukowane przez akredytowanego producenta w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034, którego zakres akredytacji obejmuje przedmiot zakupu, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA) z okresem przydatności min. ¾ daty ważności deklarowanej przez producenta:
· wzorzec bromianów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec chlorynów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta,
· wzorzec chloranów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec jonu amonowego w wodzie 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec azotynów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec azotanów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec chlorków w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec fluorków w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec siarczanów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta),
· wzorzec magnezu w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta).
· dodatkowy supresor anionowy – 2 szt. – (z opcją przechowywania u producenta – Supresory będą dostarczane na żądanie Zamawiającego. Zamawiane supresory muszą pochodzić z bieżącej produkcji. W chwili dostawy supresory muszą posiadać co najmniej 90 % deklarowanego przez producenta okresu przydatności),
· dodatkowy supresor kationowy – 2 szt. (z opcją przechowywania u producenta – Supresory będą dostarczane na żądanie Zamawiającego. W chwili dostawy supresory muszą posiadać co najmniej 90 % deklarowanego przez producenta okresu przydatności),
· dodatkowa kolumna analityczna do oznaczania kationów taka sama jak kolumna zaoferowana w zestawie – 2 szt.
· dodatkowa przedkolumna ochronna do kolumny analitycznej do oznaczania kationów taka sama jak zaoferowana w zestawie – 5 szt.
· dodatkowa kolumna analityczna do oznaczania anionów taka sama jak kolumna zaoferowana w zestawie – 2 szt.
· dodatkowa przedkolumna ochronna do kolumny analitycznej do oznaczania anionów taka sama jak zaoferowana w zestawie – 5 szt.
· dodatkowa kolumna analityczna do oznaczania bromianów z reakcją pokolumnową taka sama jak kolumna zaoferowana w zestawie – 2 szt.
· dodatkowa przedkolumna ochronna do kolumny analitycznej do oznaczania bromianów taka sama jak zaoferowana w zestawie – 5 szt.
· dodatkowy wkład / kartridż lub równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania anionów (KOH) taki sam jak zaoferowany w zestawie – 2 szt.,
· dodatkowy wkład / kartridż lub równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania kationów (MSA) – taki sam jak zaoferowany w zestawie – 2 szt.,
· koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu do analizy anionów nieorganicznych (KOH – analitycznie czysty >85%) – 2 szt. (1 szt. = 0,5 kg),
· koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu do analizy kationów nieorganicznych (MSA – analitycznie czysty do chromatografii jonowej) – 2 szt. (1 szt. = 500 ml),
· zestaw startowy materiałów zużywalnych niezbędnych do technicznego odbioru chromatografu,
· naczyńka kompatybilne z oferowanym autosamplerem wraz z odpowiednimi kapslami / korkami uszczelniającymi (oraz filtrami jeżeli są one wymagane do realizacji funkcji automatycznego filtrowania w oferowanym chromatografie) pojemności 2 ml – 1000 sztuk,
· naczyńka kompatybilne z oferowanym autosamplerem wraz z odpowiednimi kapslami / korkami uszczelniającymi (oraz filtrami jeżeli są one wymagane do realizacji funkcji automatycznego filtrowania w oferowanym chromatografie) pojemności 5 ml – 1000 sztuk,
· naczyńka kompatybilne z oferowanym autosamplerem wraz z odpowiednimi kapslami / korkami uszczelniającymi (oraz filtrami jeżeli są one wymagane do realizacji funkcji automatycznego filtrowania w oferowanym chromatografie) pojemności 10 ml – 1000 sztuk,
· dodatkowy statyw lub taca do autosamplera, umożliwiające jednoczesne umieszczenie co najmniej 40 naczynek o pojemności 5 ml. – 1 szt.,
· dodatkowy statyw lub taca do autosamplera, umożliwiające jednoczesne umieszczenie co najmniej 30 naczynek o poj. 10 ml. – 1 szt.,
· butelka na wodę ultraczystą lub eluent do generatora eluentu o pojemności co najmniej 2 litrów, kompatybilna z oferowanym systemem chromatografii jonowej, wraz z niezbędnymi przewodami, przyłączami i elementami umożliwiającymi prawidłową prace układu – 4 szt.,
· butelka z ciemnego szkła, chroniąca zawartość przed światłem o pojemności co najmniej 500 ml, wraz z niezbędnymi przewodami, przyłączami i elementami umożliwiającymi prawidłową prace układu – 2 szt.,
· strzykawkowe filtry membranowe do chromatografii jonowej – 0,22 µm – 1000 szt.,
· pętle nastrzykowe o objętościach dostosowanych do oznaczania bromianów oraz anionów i kationów nieorganicznych wymienionych w pkt. 1 – 2 komplety,
· kolby miarowe:
· klasy A o pojemności 25 ml wykonane z PMP – 15 szt.,
· klasy A o pojemności 50 ml wykonane z PMP – 15 szt.,
· klasy A o pojemności 100 ml wykonane z PMP – 30 szt.,
· klasy A o pojemności 250 ml wykonane z PMP – 4 szt.,
· klasy A o pojemności 500 ml wykonane z PMP – 4 szt.,
· klasy A o pojemności 1000 ml wykonane z PMP – 4 szt.
	

	Dostawa
i uruchomienie
	· Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym.
· Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm).
· Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym do ustawienia metod oznaczania anionów nieorganicznych i bromianów oraz kationów nieorganicznych zgodnie z metodami opisanymi w PN-EN ISO 10304-1, PN-EN ISO 14911, PN-EN ISO 10304-4, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia.
	

	Instruktaż stanowiskowy
	Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, obejmującego:
· 2 dni szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia oraz obsługi oprogramowania,
· 4 dni szkolenia aplikacyjnego obejmującego ustawienie i praktyczną realizację metod oznaczania anionów nieorganicznych, kationów nieorganicznych oraz bromianów, w tym oznaczania bromianów z zastosowaniem derywatyzacji pokolumnowej i detekcji UV/VIS, na dostarczonej aparaturze.
	

	Gwarancja
	Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym, obejmującej:
· aparat – co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia,
· części i elementy eksploatacyjne – co najmniej 3 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, przy czym gwarancja musi obejmować wady materiałowe, produkcyjne oraz inne wady niewynikające z ich normalnego zużycia lub nieprawidłowej eksploatacji.
	

	Wymagania serwisowe
	· Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia.
· Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji.
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail).
· Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta.
· Wykonawca musi zapewnić coroczne bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji oraz jeden bezpłatny przegląd serwisowy po upływie okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
· Przeglądy serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem dedykowanych zestawów konserwacyjno-naprawczych, i muszą obejmować w szczególności, odpowiednio do zakresu danego przeglądu:
· wymianę uszczelek głównych i tylnych, o-ringów oraz zaworków zwrotnych pomp chromatograficznych,
· wymianę wkładek zaworów nastrzykowych chromatografu,
· wymianę igły, portu nastrzykowego oraz linii transferu podajnika próbek,
· wykonanie niezbędnych kalibracji sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania,
· sprawdzenie działania chromatografu.
	

	Dokumentacja
	W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże:
· instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej,
· kartę gwarancyjną w wersji papierowej,
· deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia
	



Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE. 

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

[image: ][image: ]3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych: 
1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu; 
2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.    

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):
· Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ. 
· Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.
· Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
· Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.
· Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
· Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.
· Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty: 
a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

 ......................................................................................................
                                  (należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności: 
· 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*
Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Podwykonawcą będzie: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji: 
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………….………………………

	………………………………………
Data i miejsce sporządzenia oferty

	………………………………………
Podpis i pieczęć Wykonawcy
lub osoby upoważnionej
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