Załącznik nr 1b do SWZ

…………………………………………………………

Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY

DOSTAWA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

- Dane o wykonawcy:

| Pełna nazwa Wykonawcy (jak w dokumencie rejestrowym) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  | Miejscowość |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kod pocztowy |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ulica, numer |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Województwo |  |  |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer telefonu / faks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numer rachunku bankowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana forma:

Formularz musi być złożony w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym właściciela firmy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

- Oferuję realizację zamówienia określonego w Załączniku Nr 2 (Opis Przedmiotu Zamówienia) – Część II, tj. …………………….., którym jest ………………. (nazwa urządzenia, model, producent, rok produkcji lub inne dane pozwalające na identyfikację oferowanego produktu):

Wartość netto: ..................................................... zł.

(słownie): ...............................................................................................................

podatek VAT: ...................................................... zł.

Wartość brutto: .................................................... zł.

(słownie): ..............................................................................................................

Termin dostawy: do …………… dni

Okres gwarancji: ………………. lata

| Wymagania szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis | Wymagania minimalne Zamawiającego | *Spełnienie warunków TAK/NIE |
| Wymagane minimalne parametry techniczne | Chromatograf jonowy do równoległej analizy anionów (w tym bromianów) i kationów nieorganicznych na dwóch kanałach pracujących niezależnie, z dwoma typami detektorów (konduktometrycznym (CD) i spektrofotometrycznym (UV/VIS)), autosamplerem oraz z akcesoriami dodatkowymi | Oferowany produkt Producent: …………………... Model: …………………... Nr katalogowy: …………………... Rok produkcji: …………………... |
|  | Dostarczony sprzęt ma być wolny od wad technicznych, fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2026 r.). Dostarczony zostanie w opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzony w etykiety identyfikujące dany produkt. |  |
|  | Chromatograf musi zapewnić osiągnięcie granic oznaczalności dla wszystkich anionów i kationów na odpowiednim poziomie tj.: - jon amonowy – 0,01 mg/l, - jon azotynowy (III) – 0,01 mg/l, - jon azotanowego (V) – 0,01 mg/l, - jon chlorkowy – 1,0 mg/l, - jon siarczanowy – 1,0 mg/l, - jon fluorkowy – 0,05 mg/l, - jon magnezowy – 1,0 mg/l, - jon chloranowy (V) – 0,075 mg/l, - jon chlorynowy (III) – 0,075 mg/l, - jon bromianowy – 3µg/l, - detektor konduktometryczny musi zapewniać czułość umożliwiającą oznaczanie analitów na poziomach wymaganych w metodach przewidzianych do wdrożenia przez Zamawiającego, - detektor spektrofotometryczny musi zapewniać czułość umożliwiającą oznaczanie analitów na poziomach wymaganych w metodach przewidzianych do wdrożenia przez Zamawiającego, - dopuszczalne ciśnienie pracy układu supresji musi być odpowiednie do parametrów całego toru chromatograficznego i zapewniać bezpieczną pracę bez przecieków. - układ pompowy musi zapewniać stabilny transport fazy ruchomej w obu kanałach chromatograficznych. |  |
|  | Chromatograf musi być wyposażony w dwa niezależne detektory konduktometryczne, jeden detektor spektrofotometryczny UV/VIS, automatyczny podajnik próbek oraz moduł do reakcji pokolumnowej. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Pompy, detektory konduktometryczne, kontrolery tłumików jonowych, tłumiki jonowe, generatory eluentu oraz kolumny analityczne muszą być umieszczone w jednej kompaktowej obudowie. |  |
|  | Elementy toru przepływowego mające bezpośredni kontakt z eluentem i próbką muszą być wykonane z materiałów chemicznie obojętnych i odpornych na stosowane eluenty oraz nie mogą zawierać elementów metalowych mających bezpośredni kontakt z eluentem i próbką. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Chromatograf musi zapewniać: - równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów nieorganicznych i kationów lub bromianów w tej samej próbce, - równoległą (w tym samym czasie) analizę anionów nieorganicznych i kationów lub bromianów w różnych próbkach, - pracę jednej linii analitycznej (jednego kanału) bez konieczności pracy drugiej linii. Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | - Układ pompowy - Elementy układu pompowego mające kontakt z eluentem muszą być wykonane z materiałów chemicznie obojętnych i odpornych na stosowane eluenty. Ścieżka przepływu eluentu nie może zawierać elementów metalowych mających bezpośredni kontakt z eluentem. - Układ przepływowy musi być kompatybilny z wodnymi eluentami w zakresie pH 0 ÷14. - Maksymalne ciśnienie robocze pompy musi wynosić co najmniej 35 MPa. - Zakres natężenia przepływu pompy musi obejmować co najmniej przedział 0,05 do 5,0 ml/min. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Detektor konduktometryczny - Chromatograf musi być wyposażony w dwa niezależne detektory konduktometryczne, po jednym dla każdego kanału chromatograficznego przeznaczonego odpowiednio do oznaczania anionów i kationów. - Objętość celi pomiarowej detektora musi wynosić nie więcej niż 1,0 µl. - Zakres pomiarowy przewodności musi obejmować co najmniej przedział 0 ÷ 15 000 µS/cm. - Rozdzielczość pomiaru przewodności musi wynosić nie więcej niż 0,005 nS/cm. - Dopuszczalne ciśnienie robocze celi pomiarowej detektora musi wynosić co najmniej 5 MPa. - Detektor konduktometryczny musi posiadać układ regulacji i stabilizacji temperatury celi pomiarowej. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Detektor spektrofotometryczny UV/VIS - Chromatograf musi być wyposażony w detektor UV/VIS umożliwiający współpracę z chromatografem jonowym oraz układem derywatyzacji pokolumnowej, w szczególności do oznaczania bromianów. - Zakres długości fal musi obejmować co najmniej 190 ÷ 740 nm. - Układ źródeł światła musi zapewniać pracę w całym wymaganym zakresie UV i VIS. - Szerokość pasma spektralnego musi wynosić nie więcej niż 8 nm. - Dokładność długości fali musi być nie gorsza niż ±1 nm. - Poziom szumu detektora nie może być większy niż ±3,5 µAU. - Objętość celi przepływowej musi wynosić nie więcej niż 12 µl. - Detektor musi posiadać rozwiązanie zapewniające stabilizację termiczną celi przepływowej. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Układ supresji - Chromatograf musi posiadać automatyczny, samoregenerujący układ supresji przeznaczony do oznaczania anionów – 1 szt. oraz kationów – 1 szt., niewymagający stosowania dodatkowego roztworu regeneracyjnego. - Supresor musi być przeznaczony do pracy ciągłej i zapewniać stabilną supresję przewodności eluentu. - Objętość martwa supresora musi wynosić nie więcej niż 50 µl. - Wydajność supresji dla anionów musi wynosić co najmniej 200 µeq/min. - Wydajność supresji dla kationów musi wynosić co najmniej 100 µeq/min. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Termostatowanie i stabilizacja temperatury - Chromatograf musi zapewniać termostatowanie kolumn chromatograficznych niezależnie dla każdego kanału, z możliwością regulacji temperatury do co najmniej 60°C. - Odchylenie temperatury od wartości zadanej musi wynosić nie więcej niż ±0,5°C. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Przygotowanie eluentu - Chromatograf musi umożliwiać wybór sposobu przygotowania fazy ruchomej: automatyczne wytwarzanie eluentu o zadanym stężeniu z wykorzystaniem generatorów eluentu lub prowadzenie analiz z wykorzystaniem eluentu przygotowanego manualnie przez użytkownika. - Chromatograf musi posiadać wbudowane układy automatycznego wytwarzania eluentu dla toru anionowego i kationowego z wody o wysokiej czystości eliminujące konieczność ręcznego przygotowywania eluentu do rutynowych analiz. - Układy automatycznego wytwarzania eluentu muszą umożliwiać prowadzenie elucji izokratycznej i gradientowej. - Chromatograf musi umożliwiać automatyczne przygotowanie eluentów odpowiednich do oznaczania anionów i kationów, w szczególności na bazie KOH oraz MSA, lub innych eluentów równoważnych zapewniających wymagane rozdzielenie analitów. - Zakres programowanego stężenia eluentu musi obejmować co najmniej przedział: 0,1 ÷ 100 mM. - Krok nastawy stężenia eluentu musi wynosić nie więcej niż: 0,1 mM. - Zakres przepływu układu generatorów eluentu musi obejmować co najmniej przedział 0,1 ÷ 3,0 ml/min. - Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze układu generatorów eluentu musi wynosić co najmniej 35 MPa. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów - Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 wkład / kartridż lub inny równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej anionów nieorganicznych (KOH) oraz co najmniej 1 wkład / kartridż lub inny równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej kationów nieorganicznych (MSA), kompatybilne z oferowanym układem generowania eluentu, - Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej anionów nieorganicznych (KOH) oraz co najmniej 1 koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania wskazanych powyżej kationów nieorganicznych (MSA). |  |
|  | Odgazowanie fazy ruchomej - Chromatograf musi posiadać skuteczny układ odgazowania eluentu, zapewniający stabilną pracę układu chromatograficznego podczas wykonywania analiz. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Dozowanie próbek - Chromatograf musi posiadać automatyczny podajnik próbek (autosampler), umożliwiający obsługę dwóch kanałów chromatograficznych oraz niezależne wykonywanie iniekcji do obu kanałów. - Autosampler musi umożliwiać automatyczne rozcieńczanie próbek. - Minimalna objętość iniekcji musi wynosić nie więcej niż 1 µl. - Maksymalna objętość iniekcji musi wynosić co najmniej 1000 µl. - Autosampler musi umożliwiać stosowanie naczynek próbkowych o różnych pojemnościach, odpowiednich zarówno do rutynowych oznaczeń jak i oznaczeń śladowych. - Zakres automatycznego rozcieńczania musi obejmować co najmniej 1:1 ÷ 1:1000. - Precyzja (powtarzalność) iniekcji musi wynosić nie więcej niż 0,5%. - Przeniesienie próbki (carryover) musi wynosić nie więcej niż 0,01%. - Autosampler musi posiadać funkcje zabezpieczające i diagnostyczne zapewniające prawidłową realizację sekwencji analiz. - Autosampler musi być wyposażony w co najmniej jeden statyw lub tacę, umożliwiające jednoczesne umieszczenie co najmniej 100 naczynek o pojemności 2 ml. - Wymagany dokument przedmiotowy producenta potwierdzający spełnienie parametrów |  |
|  | Moduł do reakcji pokolumnowej - Chromatograf musi być wyposażony w moduł do reakcji pokolumnowej, umożliwiający prowadzenie derywatyzacji pokolumnowej na potrzeby oznaczania bromianów metodą chromatografii jonowej z detekcją UV-VIS. Moduł musi zapewniać automatyczne i stabilne podawanie reagenta pokolumnowego oraz odpowiednie warunki mieszania i przebiegu reakcji przed detekcją, - Moduł musi być w pełni kompatybilny z oferowanym chromatografem jonowym i detektorem UV-VIS. |  |
|  | Kolumny analityczne - Kolumny analityczne wraz z odpowiednimi kolumnami ochronnymi muszą zapewniać rozdzielenie oznaczanych anionów i kationów w zakresie niezbędnym do realizacji metod przewidzianych do wdrożenia przez zamawiającego oraz być kompatybilne z oferowanym chromatografem, zastosowanymi elementami i układem detekcji. - Kolumna analityczna i kolumna ochronna do analizy anionów nieorganicznych: - Zestaw składający się z kolumny analitycznej i kolumny ochronnej musi zapewniać rozdzielanie oznaczanych anionów nieorganicznych od innych składników matrycy mogących wpływać na wynik oznaczenia oraz być kompatybilny z oferowanym chromatografem, stosowanym eluentem, układem supresji i zastosowanym układem detekcji. - Kolumna analityczna i kolumna ochronna do analizy kationów nieorganicznych: - Zestaw składający się z kolumny analitycznej i kolumny ochronnej musi zapewniać rozdzielanie oznaczanych kationów nieorganicznych od innych składników matrycy mogących wpływać na wynik oznaczenia oraz być kompatybilny z oferowanym chromatografem, stosowanym eluentem, układem supresji i zastosowanym układem detekcji. - Kolumna analityczna i kolumna ochronna do oznaczania bromianów - Zestaw składający się z kolumny analitycznej i kolumny ochronnej musi zapewniać rozdzielanie oznaczanych jonów bromianowych od innych składników matrycy mogących wpływać na wynik oznaczenia oraz być kompatybilny z oferowanym chromatografem, stosowanym eluentem, układem supresji, modułem derywatyzacji pokolumnowej i detektorem UV-VIS. Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 kolumnę analityczną wraz z odpowiednią kolumną ochronną przeznaczoną do oznaczania anionów nieorganicznych oraz co najmniej 1 kolumnę analityczną wraz z odpowiednią kolumną ochronną przeznaczoną do oznaczania kationów nieorganicznych wymienionych powyżej metodą chromatografii jonowej i detekcją konduktometryczną. Wraz z chromatografem należy dostarczyć co najmniej 1 kolumnę analityczną wraz z odpowiednią kolumną ochronną przeznaczoną do oznaczania bromianów metodą chromatografii jonowej z derywatyzacją pokolumnową i detekcją UV/VIS. |  |
|  | Komputerowe stanowisko sterujące z oprogramowaniem do obsługi chromatografu Chromatograf musi być wyposażony w komputer wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sterowanie pracą chromatografu i jego modułów. - Oprogramowanie musi umożliwiać: - przeprowadzenie analizy jakościowej i ilościowej oraz wykonywanie kalibracji, - jednoczesne zbieranie i przetwarzanie danych z obu kanałów chromatograficznych, - tworzenie i realizację sekwencji analiz, - przetwarzanie i analizę chromatogramów oraz raportowanie wyników, - monitorowanie podstawowych parametrów pracy chromatografu oraz sygnalizowanie i rejestrowanie zdarzeń istotnych dla jego prawidłowej pracy, - współpracę z komputerem typu All-in One. - Komputer musi spełnić wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie chromatografu. - Komputer typu All-in One z jednostką komputerową zintegrowaną z monitorem, niewymagającą zastosowania odrębnej jednostki centralnej o parametrach minimalnych: - procesor i5, - dysk twardy SSD min. 1 TB, - pamięć RAM min. 32 GB, - przekątna ekranu min. 23,8", - typ matrycy TFT IPS, - rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD 1080), - klawiatura, mysz, - system operacyjny Windows 11 Pro, - zasilacz awaryjny UPS o mocy zabezpieczającej pracę układu chromatografii jonowej oraz komputera przez co najmniej 10 minut. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Chromatograf musi być wyposażony w: - zestaw startowy odczynników do analizy kationów i anionów: - jodek potasu – KI, o czystości odpowiedniej do zastosowań analitycznych, do przygotowania odczynnika do derywatyzacji postkolumnowej – 1 szt. (250 g), - heptamolibdenian (VI) amonu tetrahydrat – (HH4)6Mo7O24 4H2O – 1 szt. (250 g), - kwas metasulfonowy – CH3SO3H – o czystości min. 99% – 1 szt. (1 litr). - jednoskładnikowe certyfikowane materiały odniesienia anionów i kationów dedykowane do chromatografii jonowej wyprodukowane przez akredytowanego producenta w odniesieniu do wymagań normy ISO 17034, którego zakres akredytacji obejmuje przedmiot zakupu, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA) z okresem przydatności min. ¾ daty ważności deklarowanej przez producenta: - wzorzec bromianów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec chlorynów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta, - wzorzec chloranów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec jonu amonowego w wodzie 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec azotynów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec azotanów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec chlorków w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec fluorków w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec siarczanów w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta), - wzorzec magnezu w wodzie – 1000 mg/l – 2 szt. (przy czym każda sztuka musi pochodzić z innej serii (partii produkcyjnej) lub od innego producenta). - dodatkowy supresor anionowy – 2 szt. – (z opcją przechowywania u producenta – Supresory będą dostarczane na żądanie Zamawiającego. Zamawiane supresory muszą pochodzić z bieżącej produkcji. W chwili dostawy supresory muszą posiadać co najmniej 90 % deklarowanego przez producenta okresu przydatności), - dodatkowy supresor kationowy – 2 szt. (z opcją przechowywania u producenta – Supresory będą dostarczane na żądanie Zamawiającego. W chwili dostawy supresory muszą posiadać co najmniej 90 % deklarowanego przez producenta okresu przydatności), - dodatkowa kolumna analityczna do oznaczania kationów taka sama jak kolumna zaoferowana w zestawie – 2 szt. - dodatkowa przedkolumna ochronna do kolumny analitycznej do oznaczania kationów taka sama jak zaoferowana w zestawie – 5 szt. - dodatkowa kolumna analityczna do oznaczania anionów taka sama jak kolumna zaoferowana w zestawie – 2 szt. - dodatkowa przedkolumna ochronna do kolumny analitycznej do oznaczania anionów taka sama jak zaoferowana w zestawie – 5 szt. - dodatkowa kolumna analityczna do oznaczania bromianów z reakcją pokolumnową taka sama jak kolumna zaoferowana w zestawie – 2 szt. - dodatkowa przedkolumna ochronna do kolumny analitycznej do oznaczania bromianów taka sama jak zaoferowana w zestawie – 5 szt. - dodatkowy wkład / kartridż lub równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania anionów (KOH) taki sam jak zaoferowany w zestawie – 2 szt., - dodatkowy wkład / kartridż lub równoważny element eksploatacyjny niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu przeznaczonego do oznaczania kationów (MSA) – taki sam jak zaoferowany w zestawie – 2 szt., - koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu do analizy anionów nieorganicznych (KOH – analitycznie czysty >85%) – 2 szt. (1 szt. = 0,5 kg), - koncentrat eluentu niezbędny do automatycznego wytwarzania eluentu do analizy kationów nieorganicznych (MSA – analitycznie czysty do chromatografii jonowej) – 2 szt. (1 szt. = 500 ml), - zestaw startowy materiałów zużywalnych niezbędnych do technicznego odbioru chromatografu, - naczyńka kompatybilne z oferowanym autosamplerem wraz z odpowiednimi kapslami / korkami uszczelniającymi (oraz filtrami jeżeli są one wymagane do realizacji funkcji automatycznego filtrowania w oferowanym chromatografie) pojemności 2 ml – 1000 sztuk, - naczyńka kompatybilne z oferowanym autosamplerem wraz z odpowiednimi kapslami / korkami uszczelniającymi (oraz filtrami jeżeli są one wymagane do realizacji funkcji automatycznego filtrowania w oferowanym chromatografie) pojemności 5 ml – 1000 sztuk, - naczyńka kompatybilne z oferowanym autosamplerem wraz z odpowiednimi kapslami / korkami uszczelniającymi (oraz filtrami jeżeli są one wymagane do realizacji funkcji automatycznego filtrowania w oferowanym chromatografie) pojemności 10 ml – 1000 sztuk, - dodatkowy statyw lub taca do autosamplera, umożliwiające jednoczesne umieszczenie co najmniej 40 naczynek o pojemności 5 ml. – 1 szt., - dodatkowy statyw lub taca do autosamplera, umożliwiające jednoczesne umieszczenie co najmniej 30 naczynek o poj. 10 ml. – 1 szt., - butelka na wodę ultraczystą lub eluent do generatora eluentu o pojemności co najmniej 2 litrów, kompatybilna z oferowanym systemem chromatografii jonowej, wraz z niezbędnymi przewodami, przyłączami i elementami umożliwiającymi prawidłową prace układu – 4 szt., - butelka z ciemnego szkła, chroniąca zawartość przed światłem o pojemności co najmniej 500 ml, wraz z niezbędnymi przewodami, przyłączami i elementami umożliwiającymi prawidłową prace układu – 2 szt., - strzykawkowe filtry membranowe do chromatografii jonowej – 0,22 µm – 1000 szt., - pętle nastrzykowe o objętościach dostosowanych do oznaczania bromianów oraz anionów i kationów nieorganicznych wymienionych w pkt. 1 – 2 komplety, - kolby miarowe: - klasy A o pojemności 25 ml wykonane z PMP – 15 szt., - klasy A o pojemności 50 ml wykonane z PMP – 15 szt., - klasy A o pojemności 100 ml wykonane z PMP – 30 szt., - klasy A o pojemności 250 ml wykonane z PMP – 4 szt., - klasy A o pojemności 500 ml wykonane z PMP – 4 szt., - klasy A o pojemności 1000 ml wykonane z PMP – 4 szt. |  |
| Dostawa i uruchomienie | - Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia muszą nastąpić w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa oraz wniesienia go na pierwsze piętro do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego. W budynku znajduje się dźwig osobowy – szerokość drzwi 90 centymetrów, maksymalny udźwig 630 kg. Szerokość drzwi do pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowane urządzenie – 90 cm). - Wykonawca zobowiązany jest również do montażu, instalacji, uruchomienia i skonfigurowania urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w tym do ustawienia metod oznaczania anionów nieorganicznych i bromianów oraz kationów nieorganicznych zgodnie z metodami opisanymi w PN-EN ISO 10304-1, PN-EN ISO 14911, PN-EN ISO 10304-4, a także do przetestowania i demonstracji pełnej sprawności dostarczonego urządzenia. |  |
| Instruktaż stanowiskowy | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie instruktażu stanowiskowego dla co najmniej 2 pracowników Zamawiającego, obejmującego: - 2 dni szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji urządzenia oraz obsługi oprogramowania, - 4 dni szkolenia aplikacyjnego obejmującego ustawienie i praktyczną realizację metod oznaczania anionów nieorganicznych, kationów nieorganicznych oraz bromianów, w tym oznaczania bromianów z zastosowaniem derywatyzacji pokolumnowej i detekcji UV/VIS, na dostarczonej aparaturze. |  |
| Gwarancja | Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym, obejmującej: - aparat – co najmniej 24 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, - części i elementy eksploatacyjne – co najmniej 3 miesiące, liczone od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, przy czym gwarancja musi obejmować wady materiałowe, produkcyjne oraz inne wady niewynikające z ich normalnego zużycia lub nieprawidłowej eksploatacji. |  |
| Wymagania serwisowe | - Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 7 lat od zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia. - Wykonawca musi zapewnić bezpłatny autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski, obejmujący części zamienne i robociznę w okresie gwarancji. - Wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej (e-mail). - Wykonawca musi zapewnić wsparcie oraz bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji, jeżeli takie aktualizacje są udostępniane lub wymagane przez producenta. - Wykonawca musi zapewnić coroczne bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji oraz jeden bezpłatny przegląd serwisowy po upływie okresu gwarancji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. - Przeglądy serwisowe muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem dedykowanych zestawów konserwacyjno-naprawczych, i muszą obejmować w szczególności, odpowiednio do zakresu danego przeglądu: - wymianę uszczelek głównych i tylnych, o-ringów oraz zaworków zwrotnych pomp chromatograficznych, - wymianę wkładek zaworów nastrzykowych chromatografu, - wymianę igły, portu nastrzykowego oraz linii transferu podajnika próbek, - wykonanie niezbędnych kalibracji sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania, - sprawdzenie działania chromatografu. |  |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzenia wykonawca przekaże: - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim w wersji elektronicznej, - kartę gwarancyjną w wersji papierowej, - deklarację zgodności UE dla oferowanego urządzenia |  |

Uwagi dotyczące prawidłowego wypełniania tabeli.

*należy wpisać w kolumnie: TAK lub NIE.

UWAGA! W przypadku pominięcia wypełnienia którejkolwiek pozycji w powyższej tabeli przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że dany wymagany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego i oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Zamawiający informuje, że dokument ten nie podlega uzupełnieniu.

3. Załącznikiem do oferty są wymagane przez Zamawiającego przedmiotowe środki dowodowe (dokumenty) wymienione w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów jakościowych i cech użytkowych oferowanych produktów w postaci następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) Katalogi, foldery lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach danego sprzętu;

2) Deklaracja zgodności WE lub UE dla danego sprzętu.

4. Oświadczam, że (oświadczenia Wykonawcy):

- Oświadczam/y, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia ustanowione w SWZ.

- Oświadczam/y, że ceny brutto zawierają m. in. wartość towaru, obowiązujące opłaty              podatkowe, wszelkie koszty związane z dostawą towaru do Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia                             i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                      w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczam/y, że zawarte w specyfikacji warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam/y, że oferowane produkty ICT oraz związane z nimi usługi ICT nie będą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.                        o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dotyczącym dostawców wysokiego ryzyka.

- Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy PZP informuję/my, że wybór oferty:

a. [ ] nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,

b. [ ] będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby rozliczyć – w następującym zakresie:

......................................................................................................

(należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) lub b).

5. Oferujemy następujące warunki płatności:

- 30 dni od otrzymania oryginału faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. Zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale Podwykonawców*

Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podwykonawcą będzie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

Oferta składa się z następujących oświadczeń, dokumentów i informacji:

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………….………………………

| ……………………………………… Data i miejsce sporządzenia oferty | ……………………………………… Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej |
| --- | --- |