Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego

Nr sprawy: ADM.272.16.2025.IW

Nazwa i adres Wykonawcy:

..........................................................

..........................................................

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

CZĘŚĆ NR 1 – Szafy termostatyczne – 4 szt.

| Szafa termostatyczna ST 1C SMART – 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1 | Producent: POL-EKO |  |  |
| 2 | Model: ST 1C SMART |  |  |
| 3 | Obieg powietrza wymuszony |  |  |
| 4 | Pojemność komory [l] 70 |  |  |
| 5 | Pojemność użytkowa komory [l] 55 |  |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy PID |  |  |
| 7 | Wyświetlacz: 7" kolorowy panel dotykowy lub wyświetlacz 4,3”, kolorowy panel dotykowy |  |  |
| 8 | Zakres temperatury pracy +3…+70[°C] |  |  |
| 9 | Regulacja temperatury co 0,1 [°C] |  |  |
| 10 | Stabilność temperatury w 37°C [+/-0,3°C] |  |  |
| 11 | Jednorodność temperatury w 37°C [+/-0,5°C] |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 lub klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |  |  |
| 13 | Drzwi pełne |  |  |
| 14 | Materiał komory stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016 |  |  |
| 15 | Materiał obudowy blacha malowana proszkowo |  |  |
| 16 | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia |  |  |
| 17 | Zamknięcie na klucz |  |  |
| 18 | Półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX) |  |  |
| 19 | Ilość półek: 2 |  |  |
| 20 | Komunikacja Wi-Fi lub bez komunikacja Wi-Fi |  |  |
| 21 | Port LAN i port USB |  |  |
| 22 | Oświetlenie wewnętrzne LED |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim |  |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 25 | Usługa wzorcowania w 10 punktach: po 5 punktów pomiarowych na każdej półce równocześnie dla wybranej temperatury. Wzorcowanie obejmujące stabilność temperatury i jednorodność rozkładu temperatury. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 26 | Stolik z kółkami dla ST 1 z blachy malowanej proszkowo |  |  |
| 27 | Rejestrator temperatury Testo 174 T USB-C (biały) - zakres pomiaru temperatury od -30°C do +70°C - Dokładność ±0,5 °C (-30 do +70 °C) - Rozdzielczość 0,1°C - Gwarancja 24 miesiące - Usługa wzorcowania rejestratora temperatury w 3 punktach dla wybranych temperatur, w zakresie (0-60) °C. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 28 | Termohigrometr - Testo 608-H2 Pomiar temperatury – NTC - zakres pomiaru temperatury od -10°C do +70°C - Dokładność ±0,5 °C (przy 25 °C) - Rozdzielczość 0,1°C RH Wilgotność - czujnik pojemnościowy - Zakres pomiarowy: 2 do 98%RH - Dokładność ±2%RH (2 do 98%RH) - Usługa wzorcowania rejestratora w 3 punktach dla temperatury (23-25)°C; (25, 50, 75)% wilgotności. Usługę wzorcowania termohigrometru należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 29 | Transport, wniesienie |  |  |

| Szafa termostatyczna ST 2C SMART – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1 | Producent: POL-EKO |  |  |
| 2 | Model: ST 2C SMART |  |  |
| 3 | Obieg powietrza wymuszony |  |  |
| 4 | Pojemność komory [l] 150 |  |  |
| 5 | Pojemność użytkowa komory [l] 122 |  |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy PID |  |  |
| 7 | Wyświetlacz: 7" kolorowy panel dotykowy lub wyświetlacz 4,3”, kolorowy panel dotykowy |  |  |
| 8 | Zakres temperatury pracy +3…+70[°C] |  |  |
| 9 | Regulacja temperatury co 0,1 [°C] |  |  |
| 10 | Stabilność temperatury w 37°C [+/-0,3°C] |  |  |
| 11 | Jednorodność temperatury w 37°C [+/-0,5°C] |  |  |
| 12 | Zabezpieczenie temperaturowe klasy 3.3 zgodnie z DIN 12880 lub klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |  |  |
| 13 | Drzwi pełne |  |  |
| 14 | Materiał komory stal nierdzewna zg. z DIN 1.4016 |  |  |
| 15 | Materiał obudowy blacha malowana proszkowo |  |  |
| 16 | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika (Ø30 mm) w lewej ścianie urządzenia |  |  |
| 17 | Zamknięcie na klucz |  |  |
| 18 | Półki druciane ze stali nierdzewnej (INOX) |  |  |
| 19 | Ilość półek: 3 |  |  |
| 20 | Komunikacja Wi-Fi lub bez komunikacja Wi-Fi |  |  |
| 21 | Port LAN i port USB |  |  |
| 22 | Oświetlenie wewnętrzne LED |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim |  |  |
| 24 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 25 | Usługa wzorcowania w 15 punktach: po 5 punktów pomiarowych na każdej półce równocześnie dla wybranej temperatury. Wzorcowanie obejmujące stabilność temperatury i jednorodność rozkładu temperatury. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 26 | Stolik z kółkami dla ST 2 z blachy malowanej proszkowo |  |  |
| 27 | Rejestrator temperatury Testo 174 T USB-C (biały) - zakres pomiaru temperatury od -30°C do +70°C - Dokładność ±0,5 °C (-30 do +70 °C) - Rozdzielczość 0,1°C - Gwarancja 24 miesiące - Usługa wzorcowania rejestratora temperatury w 3 punktach dla wybranych temperatur, w zakresie (0-60) °C. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 28 | Termohigrometr - Testo 608-H2 Pomiar temperatury – NTC - zakres pomiaru temperatury od -10°C do +70°C - Dokładność ±0,5 °C (przy 25 °C) - Rozdzielczość 0,1°C RH Wilgotność - czujnik pojemnościowy - Zakres pomiarowy: 2 do 98%RH - Dokładność ±2%RH (2 do 98%RH) - Usługa wzorcowania rejestratora w 3 punktach dla temperatury (23-25)°C; (25, 50, 75)% wilgotności. Usługę wzorcowania termohigrometru należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. |  |  |
| 29 | Transport, wniesienie |  |  |

| Szafa termostatyczna ST 4 C SMART – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| 1 | Producent: POL-EKO |  |  |
| 2 | Model: ST 4 C SMART |  |  |
| 3 | Wymiary zewnętrzne urządzenia: szerokość 610 mm, wysokość 1300 mm, głębokość 650 mm |  |  |
| 4 | Ilość półek: minimum 4 |  |  |
| 5 | Półki druciane ze stali nierdzewnej INOX |  |  |
| 6 | Pojemność użytkowa komory 203 l |  |  |
| 7 | Pojemność komory 250 l |  |  |
| 8 | Obieg powietrza: wymuszony |  |  |
| 9 | Sterownik mikroprocesorowy PID |  |  |
| 10 | Wyświetlacz 4,3”, kolorowy panel dotykowy |  |  |
| 11 | Zakres temperatury pracy urządzenia: od +3°C do +40°C |  |  |
| 12 | Regulacja temperatury co 0,1°C |  |  |
| 13 | Stabilność temperatury (mierzona w geometrycznym środku komory, w 37°C): ± 0,3°C |  |  |
| 14 | Jednorodność temperatury (w 37°C): ± 0,6°C |  |  |
| 15 | Zabezpieczenie temperaturowe klasy 1.0 zgodnie z DIN 12880 |  |  |
| 16 | Drzwi pełne |  |  |
| 17 | Materiał komory: stal nierdzewna zgodnie z DIN 1.4016 |  |  |
| 18 | Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo |  |  |
| 19 | Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika Φ 30 mm, w lewej ścianie urządzenia |  |  |
| 20 | Zasilanie: 230 V 50/60 Hz |  |  |
| 21 | Moc znamionowa urządzenia [W]: 250 |  |  |
| 22 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |  |
| 23 | Instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim |  |  |
| 24 | Transport, wniesienie |  |  |
| 25 | Usługa wzorcowania szafy termostatycznej w 15 punktach: po 5 punktów pomiarowych na 3 pełnowymiarowych półkach, na każdej półce równocześnie, dla temperatury 23°C. Wzorcowanie obejmujące stabilność temperatury i jednorodność rozkładu temperatury. Usługę wzorcowania należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 30 stycznia 2026 r. |  |  |
| 26 | Termohigrometr: - pomiar temperatury IN z funkcją rejestracji i odczytu wartości min i max - pomiar temperatury OUT z funkcją rejestracji i odczytu wartości min i max - pomiar wilgotności względnej - czujnik z sondą temperaturową zewnętrzną na przewodzie min. 2 m - zakres pomiaru temperatury: od min. -5°C do min. +40°C - pomiar wilgotności: min. 20% - 100% - rozdzielczość 0,1°C i 0,1% - zasilanie bateryjne Usługa wzorcowania termohigrometru w 3 punktach dla temperatury 21°C, 23°C i 25°C; w 3 punktach dla wilgotności w zakresie pomiarowym urządzenia. Usługę wzorcowania termohigrometru należy zrealizować w akredytowanym laboratorium wzorcującym, którego usługi wzorcowania są odpowiednie do zamierzonego zastosowania, i którego zakres akredytacji obejmuje odpowiednie wzorcowanie, a jednostka akredytująca jest sygnatariuszem porozumień EA MLA i/lub ILAC MRA lub porozumień regionalnych uznawanych przez ILAC. Usługę wzorcowania należy wykonać do 30 stycznia 2026 r. |  |  |

….......................................................		…...........................................................................

Miejscowość, data				Podpis  Wykonawcy

lub upełnomocnionego przedstawiciela

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód)