Załącznik nr 2 IB-EPL-01 Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji

Strona 1 z 1, data wydania: 2023-12-29


Wytyczne pobierania i transportu biologicznych wskaźników sterylizacji
Sporal S
Z opakowania foliowego wyjąć torebki papierowe z krążkami sporalu S i umieścić w co najmniej dwóch różnych miejscach komory sterylizatora. Przeprowadzić ustalony proces sterylizacji. Po zakończeniu sterylizacji, spadku temperatury w sterylizatorze co najmniej do 80 °C, należy wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie do 72 h dostarczyć do laboratorium z zachowaniem warunków jałowości. Do czasu dostarczenia próbek do laboratorium, próbki należy przechowywać w temperaturze pokojowej, zabezpieczając je przed zawilgoceniem. Kontrolę żywotności drobnoustrojów stanowi wskaźnik niepoddany procesowi sterylizacji.
Sporal A , Spore Strips
Włożyć wskaźniki testowe do nie mniej niż dwóch największych pakietów reprezentatywnych dla danego załadunku i umieścić w miejscach najtrudniej dostępnych dla czynnika sterylizującego. Przeprowadzić ustalony program sterylizacji. Po zakończeniu procesu sterylizacji wyjąć wskaźniki testowe z załadunku i w czasie 24 godzin (Spore Strips) lub 2 h (sporal A) dostarczyć do laboratorium z zachowaniem warunków jałowości. 
Jeśli wskaźnika (sporal A) nie można poddać inkubacji we wskazanym czasie, można go umieścić w temperaturze pokojowej  i w czasie nie dłuższym niż 24 godziny dostarczyć do laboratorium.
Sekcja Laboratoryjna Epidemiologii przyjmuje próbki do badań od poniedziałku do czwartku             w godzinach: 7:30 – 14:00.

W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Sekcją Laboratoryjną Epidemiologii: 
tel. (23) 672 33 13, (23) 672 41 63, wew. 41.
Źle pobrane, nieprawidłowo przechowywane i transportowane lub błędnie opisane próbki nie będą przyjmowane do badania.


