**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 7:** dostawa **aparatu do pomiaru zawartości dwutlenku węgla** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Specjalistycznego Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Al. Mar. J. Piłsudskiego 8/12, 81-378 Gdynia

Producent (marka)

model

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne oferowanego sprzętu** |
|  | Pomiar temperatury oraz ciśnienia w celu obliczenia zawartości dwutlenku węgla | wymagane |  |
|  | Pomiar w opakowaniach szklanych (butelki) oraz metalowych (puszki) | wymagane |  |
|  | Przesył danych: USB  | wymagane |  |
|  | Przewód niezbędny do podłączenia sprzętu z komputerem, wraz z niezbędnym oprogramowaniem (o ile jest to potrzebne do przeniesienia danych pomiarowych ze sprzętu na komputer) | wymagane |  |
|  | Adapter do wkładek pomiarowych (o ile jest to potrzebne do przeprowadzenia pomiarów) | wymagane |  |
|  | Czas trwania pojedynczego pomiaru  | max. 3 minuty |      Należy podać |
|  | Wkładki pomiarowe niezbędne do zmiany wielkości opakowania | minimum: 2 szt. |      Należy podać |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia | co najmniej:0 do 10 bar (0 do 145 psi)  |      Należy podać |
|  | Dokładność pomiaru (ciśnienie) | nie gorsza niż: ±0,02 bar (±0,29 psi) |      Należy podać |
|  | Zakres pomiaru temperatury | co najmniej:0°C do 40°C (32°F do 104°F) |      Należy podać |
|  | Dokładność pomiaru (temperatura) | nie gorsza niż: ±0,3 °C (±0,54°F) |      Należy podać |
|  | Powtarzalność pomiaru CO2 | nie gorsza niż:±0,05 g/l (±0,025 obj.) |      Należy podać |
|  | Panel wyposażony w ekran dotykowy sterujący sprzętem | wymagane |  |
|  | Możliwość odczytu zawartości dwutlenku węgla oraz ciśnienia i temperatury pomiaru, na wyświetlaczu sprzętu | wymagane |  |
|  | Certyfikat kalibracji potwierdzający prawidłowość działania sprzętu | wymagane |  |
|  | sprzęt zapewnia implementację własnej procedury pomiarowej użytkownika | wymagane |  |
|  | Instrukcja w pełnej wersji, w języku polskim, drukowana, dostarczona razem ze sprzętem | wymagane |  |
|  | Instalacja, montaż i uruchomienie sprzętu w miejscu jego użytkowania | wymagane |  |
|  | Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 12 miesięcy** | Należy podać |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowanego sprzętu) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny/, podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)