Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska opracowywanego i wdrażanego przez jednostki organizacyjne zakwalifikowane do I lub II kategorii zagrożeń
Konsultacje

	Lp.
	Jednostka redakcyjna
	Zgłaszający uwagę
	Treść uwagi
	Stanowisko

	1. 
	Uwaga ogólna
	ZUOP 
	Najistotniejszą sprawą z punktu widzenia ZUOP jest kwestia bardzo dużych kosztów jakie pociągnie za sobą wejście w życie tego rozporządzenia, a które nie są wykazane w Ocenie Skutków Regulacji. Poniżej przedstawiamy wstępną analizę kosztów, które można było wyspecyfikować w tak krótkim czasie:

Dla monitoringu Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie:

1. Koszty monitoringu dodatkowych elementów środowiska to zgodnie ze wstępnym szacowaniem kwota około 700 000 zł rocznie. Należy zaznaczyć, iż jest to jedynie szacunek, ponieważ nie udało się wycenić wszystkich wielkości, które będą musiały być mierzone.

2. Koszty zakupu jednej stacji pomiarowej do mierzenia mocy dawki promieniowania gamma, widma promieniowania gamma, wielkości opadu atmosferycznego, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności oraz siły i kierunku i wiatru - to około 85 000 zł netto (szacowanie na podstawie informacji z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej). Przy zakupie ośmiu sztuk koszt wynosi około 700 000 zł netto. Jest to koszt jednorazowy.

3. Koszt dzierżawy lub zakupu gruntu pod sześć stacji pomiarowych zlokalizowanych poza terenem składowiska. Na dzień dzisiejszy ten koszt jest trudny do oszacowania. Dodatkowo należy zwrócić tu uwagę na koszt ochrony fizycznej takiego urządzenia, żeby nie zostało ono zdewastowane.

4. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia będzie wymagało znacznego zwiększenia nakładu pracy pracowników ZUOP na zagadnienia związane z monitoringiem eksploatowanego obecnie KSOP, a zatem wymagane jest zwiększenie zatrudnienia o minimum jeden etat, co spowoduje wzrost kosztów o około 140 000 złotych rocznie.

Należy zaznaczyć, iż ZUOP w Planie rzeczowo-finansowym na rok 2020 nie przewidział dodatkowych środków finansowych na zakup niezbędnych urządzeń i prowadzenie monitoringu KSOP zgodnie z wymogami nowej regulacji.

Podsumowując w pierwszym roku koszt wejścia w życie regulacji będzie kształtował się na poziomie 1 650 000 zł, w kolejnych latach w granicach 840-940 tysięcy złotych.

Dla monitoringu obiektu jądrowego. Koszty te pojawią się w momencie przekazania do ZUOP wypalonego paliwa jądrowego do dalszego przechowywania (data na dzień dzisiejszy nie jest znana).

1. Koszty monitoringu dodatkowych elementów środowiska to zgodnie ze wstępnym szacowaniem kwota około 700 000 zł rocznie. Należy zaznaczyć, iż jest to jedynie szacunek, ponieważ nie udało się wycenić wszystkich wielkości, które będą musiały być mierzone.

2. Koszty zakupu jednej stacji pomiarowej do mierzenia mocy dawki promieniowania gamma, widma promieniowania gamma, wielkości opadu atmosferycznego, temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności oraz siły i kierunku i wiatru - to około 85 000 zł netto (szacowanie na podstawie informacji z Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej). Przy zakupie ośmiu sztuk koszt wynosi około 700 000 zł netto. Jest to koszt jednorazowy.

3. Koszt dzierżawy lub zakupu gruntu pod sześć stacji pomiarowych zlokalizowanych poza terenem przechowalników. Na dzień dzisiejszy ten koszt jest trudny do oszacowania. Dodatkowo należy zwrócić tu uwagę na koszt ochrony fizycznej takiego urządzenia, żeby nie zostało ono zdewastowane.

4. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia będzie wymagało znacznego zwiększenia nakładu pracy pracowników ZUOP na zagadnienia związane z monitoringiem przechowalników wypalonego paliwa, a zatem wymagane jest zwiększenie zatrudnienia o minimum jeden etat, co spowoduje wzrost kosztów o około 140 000 złotych rocznie.

Powołanie się w Ocenie Skutków Regulacji na przykłady francuskie czy fińskie jeśli chodzi o skalę dla składowiska odpadów czy przechowalników wypalonego paliwa są dla Polski nieporównywalne i nigdy nieosiągalne. https://www.ecoloRique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16308-GB 

 HYPERLINK "https://www.ecoloRique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/16308-GB_PNGMDR_2016-2018_DEF_Web_pap_l aout 17_O.pdf"
PNGMDR 2016- 2018 DEF Web pap l%20aout%2017 O.pdf
np. całkowita ilość odpadów na koniec 2020 roku we Francji przewiduje się ~ 1 800 000 m3.

W związku z tym ZUOP wnioskuję, aby zakres monitoringu nie dotyczył Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.
	Uwaga uwzględniona częściowo. 
Zakres monitoringu zostanie zmieniony. Koszty zostaną uwzględnione w ocenie skutków regulacji. Ponadto rozporządzenie wprowadzi przepis przejściowy pozwalający na dostosowanie w ciągu 36 miesięcy monitoringu dla obiektów istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia. 

	2. 
	Uwaga ogólna
	PGE EJ1
	Projekt tego rozporządzenia nie obejmuje badań tła radiacyjnego na etapie badań lokalizacyjnych, przed-eksploatacyjnego monitoringu radiacyjnego środowiska. Czy planuje się wydanie odrębnego rozporządzenia w tym zakresie?
	Uwaga nieuwzględniona. 
Delegacja ustawowa nie uwzględnia przed - eksploatacyjnego monitoringu radiacyjnego środowiska .

	3. 
	Uwaga ogólna
	PGE EJ1
	Zakres odpowiedzialności eksploatatora EJ za monitoring radiacyjny – tj. wyłączna odpowiedzialność za monitoring w obu strefach planowania awaryjnego i w zasięgu dystansu rozszerzonego planowania, włączając w sytuacji zdarzenia radiacyjnego – został niewłaściwie określony w nowelizacji ustawy Prawo atomowe (nasze uwagi zostały odrzucone bez merytorycznego uzasadnienia). 
Jest to wymóg nierealistyczny (zwłaszcza w warunkach awaryjnych) i niezgodny z praktykami zagranicznymi. Przykładowo w Niemczech eksploatator EJ odpowiada za monitoring tylko w strefie „centralnej” (o promieniu ok. 1,5 km) oraz w 3 sektorach kątowych 30° (czyli w wycinku koła o kącie 90°) w kierunku wiatru strefy „pośredniej” (o promieniu ok. 10 km)
.
	Uwaga nieuwzględniona. 
Jest to uwaga do treści ustawy - Prawo atomowe.


	4. 
	Uwaga ogólna 
	PGE EJ1
	Projekt rozporządzenia napisano w taki sposób, że poza podziałem na obiekty I i II klasy zagrożeń nie uwzględniono różnic w monitoringu wynikających z konstrukcji takich obiektów (reaktory wodne, ciężkowodne, przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego, składowiska odpadów promieniotwórczych …). Założono, że monitoring dla każdego typu obiektu jest jednakowy, różnice wynikają  jedynie z kategoryzacji.
	Uwaga uwzględniona.

 W zależności od tego, jakie czynniki mogą wystąpić w danej działalności, projektowane rozporządzenie pozwala na dostosowanie programów monitoringu radiacyjnego środowiska do poszczególnych typów obiektów. Większość badań przewidzianych w projektowanym rozporządzeniu powinna być przeprowadzana dla wszystkich typów obiektów, natomiast tam, gdzie to było konieczne, zostały wprowadzone zróżnicowane wymogi. 

	5. 
	§1.1

§1.2

§2.4

§2.5
	PGE EJ1
	Zakres monitoringu radiacyjnego środowiska w warunkach normalnej eksploatacji i przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych sytuacji normalnej...
Alternatywnie: proponujemy zdefiniować także w tym rozporządzeniu pojęcie „stany eksploatacyjne” i pojęciem tym zastąpić „sytuację normalną”.
Uzasadnienie:

„Sytuacja normalna” nie jest zdefiniowana w ustawie Prawo atomowe ani w aktach wykonawczych do tej ustawy. Natomiast w rozrządzeniach „projektowym”, „o analizach bezpieczeństwa” i „eksploatacyjnym” zdefiniowano „stany eksploatacyjne” jako normalną eksploatację i przewidywane zdarzenia eksploatacyjne.
	Uwaga nieuwzględniona. 
Rozporządzenie stosuje nomenklaturę z aktu wyższego rzędu (ustawy). Ustawa w art. 86o stanowi, że: „w sytuacji normalnej oraz w przypadku zdarzenia radiacyjnego”, zatem „sytuacją normalną” jest sytuacja nie będąca sytuacją zdarzenia radiacyjnego. W rozporządzeniu nie definiuje się pojęć używanych, lecz nie definiowanych w ustawie.

	6. 
	§ 2.2

§ 2.6 pkt 1 i 2
	PGE EJ1 
	Niejednoznaczne sformułowania „… obejmuje uwzględnienie następujących faz uwolnienia i rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych do środowiska:

1) faza od zapoczątkowania awarii do rozpoczęcia awaryjnych uwolnień przed uwolnieniem substancji promieniotwórczych do środowiska;

2) faza rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w środowisku;

3) faza po rozprzestrzenieniu się substancji promieniotwórczych w środowisku.

Uwaga powyższa dotyczy także §2 ust. 6 pkt 1 i 2.

Uzasadnienie:

Ad. 1): Jeśli przed uwolnieniem (awaryjnym) substancji promieniotwórczych do środowiska, to nie jest to żadna faza uwolnienia? Chyba chodzi tu o okres od zapoczątkowania awarii do rozpoczęcia awaryjnych uwolnień?

Ad. 2): Awaryjne uwolnienia mogą trwać od kilku godzin do nawet miesiąca (przy ciężkich awariach), lecz procesy rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych i ich przemian w środowisku trwają długo po zakończeniu uwolnień – faza ta oczywiście zaczyna się z momentem rozpoczęcia awaryjnych uwolnień, lecz kiedy ostatecznie się kończy?

Ad. 3): Kiedy zaczyna i kończy się ta faza?

Wobec tego, że w praktyce trudno jest określić moment zakończenia rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w środowisku, proponujemy usunąć „fazę po rozprzestrzenieniu się substancji promieniotwórczych w środowisku”, albo usunąć „faza rozprzestrzeniania się substancji promieniotwórczych w środowisku”.

Fazy monitoringu powinny zostać jednoznacznie zdefiniowane w tym rozporządzeniu
	Uwaga uwzględniona. 
Przepis został przeformułowany – w projekcie rozporządzenia zrezygnowano z posługiwania się pojęciem „faza”. 
W treści rozporządzenia pozostały opisowe określenia etapów sytuacji zdarzenia radiacyjnego. W przypadku wątpliwości, czy etap ten jeszcze trwa, czy też już się skończył- należy stosować pesymizację. 
 

	7. 
	§2 ust.  6 pkt 1) lit. d)
	ZUOP 
	„precyzyjne określenie wysokości nad powierzchnią ziemi dla wykonywanych pomiarów wykonywanych w lit.a i b"

Proponuje się z zapisu usunąć wyraz precyzyjne, gdyż bez dokładnego określenia stopnia dokładności pomiaru nie ma możliwości na stwierdzenie czy dany pomiar jest wystarczająco precyzyjny.
	Uwaga uwzględniona. 

	8. 
	§2 ust. 6 pkt 2) lit. b) i c)
	ZUOP 
	b) pobór jodu atmosferycznego w postaci gazowej jodu gazowego powyżej 50% przy przepływie 2m3/h przez okres nie krótszy niż 8 godzin oraz c) pobór gazów szlachetnych w przyziemnej warstwie atmosfery

Proponuje dodać zapis, że przepis nie dotyczy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.

W KSOP nie przechowuje się odpadów promieniotwórczych mogących emitować 1-131 gazowy ani emitujących gazy szlachetne jak Kr, Xe, Ar.
	Uwaga uwzględniona inaczej, poprzez usunięcie  wskazanego przepisu.


	9. 
	§ 2.3
	PGE EJ1
	„… w fazie od zapoczątkowania awarii do rozpoczęcia awaryjnych uwolnień przed  uwolnieniem…”?

Uzasadnienie:

„Sytuacja normalna” nie jest zdefiniowana w ustawie Prawo atomowe ani w aktach wykonawczych do tej ustawy. Natomiast w rozrządzeniach „projektowym”, „o analizach bezpieczeństwa” i „eksploatacyjnym” zdefiniowano „stany eksploatacyjne” jako normalną eksploatację i przewidywane zdarzenia eksploatacyjne.
	Uwaga nieuwzględniona. 
Rozporządzenie stosuje nomenklaturę z aktu wyższego rzędu (ustawy). Ustawa w art. 86o zawiera zapis: „w sytuacji normalnej oraz w przypadku zdarzenia radiacyjnego”, zatem „sytuacją normalną” jest sytuacja nie będąca sytuacją zdarzenia radiacyjnego. W rozporządzeniu nie definiuje się pojęć używanych, lecz nie definiowanych w ustawie. 

	10. 
	§ 3
	NCBJ
	Jak należy traktować zapis „rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia podpisania”? Czy oznacza to, że po dwóch tygodniach należy wdrożyć monitoring zgodny z zapisami Rozporządzenia? Czy przewidziano okres przejściowy? Zasadne byłoby wprowadzenie terminu wdrożenia monitoringu radiacyjnego w odpowiednim czasie od momentu wejścia w życie rozporządzenia, w szczególności ze względu na konieczność opracowania i wprowadzenia parudziesięciu nowych procedur.
	Uwaga uwzględniona.

W § 4 rozporządzenia zostanie wprowadzony przepis przejściowy pozwalający na dostosowanie w ciągu 36 miesięcy monitoringu dla obiektów istniejących w dniu wejścia w życie rozporządzenia.

	11. 
	Załącznik nr 2 

Stężenie promieniotwórczego węgla C-14 w powietrzu
	NCBJ
	w wierszu „Stężenie promieniotwórczego węgla C-14 w powietrzu” znalazł się opis poboru próbek trytu
	Uwaga uwzględniona.
Usunięto wzmiankę o poborze trytu.

	12. 
	Załącznik nr 2 

Woda drenażowa próbki
	ZUOP
	• Nie mniej niż 1 lokalizacja na terenie obiektu jądrowego lub składowiska odpadów promieniotwórczych, w tym obligatoryjnie główny kolektor wody drenażowej.

Proponuje dodać zapis, że przepis nie dotyczy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.

Obecne składowisko nie posiada systemu drenażowego zgodnie z § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
	Uwaga uwzględniona. 

W załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia doprecyzowano, że pomiary w wodzie drenażowej przeprowadza się, o ile na terenie jednostki organizacyjnej znajduje się instalacja drenażowa.

 Skoro składowisko nie posiada systemu drenażowego, to wskazany przepis  go nie dotyczy. 

	13. 
	Załączniki – uwaga ogólna
	NCBJ
	Monitorowanie wokół obiektu jądrowego (takiego jak basenowy reaktor badawczy) następujących izotopów jest bezzasadne:

- izotopy OBT w komponentach środowiska takich jak: warzywa liściaste, trawa, zboże, mleko; monitoring tych izotopów jest uzasadniony tylko w przypadku szczególnych typów obiektów jądrowych, np. reaktorów ciężkowodnych lub instalacji wytwarzających tryt, a nie w przypadku reaktorów lekkowodnych;

- izotopów pochodzenia naturalnego: Ra-226, Ra-228, Pb-210, Po-210, ponieważ działanie ośrodka jądrowego nie wpływa na wzrost stężeń aktywności tych izotopów; monitoring takich izotopów jest istotny wyłącznie w przypadku kopalni uranu i zakładów przerobu i produkcji/ wzbogacania paliwa jądrowego;

- izotopów Am i Pu, które mogą pojawić się w środowisku jedynie w sytuacji ciężkiej awarii, w przypadku rozprzestrzenienia cząstek paliwa jądrowego; w rutynowym monitoringu obiektu jądrowego analiza zawartości izotopów Am i Pu jest bezzasadna.
	Uwagi nieuwzględnione.

 - w zależności od tego, jakie czynniki mogą wystąpić w danej działalności, projektowane rozporządzenie pozwala na dostosowanie programów monitoringu radiacyjnego środowiska do poszczególnych typów obiektów. Większość badań przewidzianych w projektowanym rozporządzeniu powinna być przeprowadzana dla wszystkich typów obiektów, natomiast tam, gdzie to było konieczne, zostały wprowadzone zróżnicowane wymogi.
- monitoring naturalnej zawartości izotopów promieniotwórczych w środowisku, ma na celu wykazanie wpływu działalności obiektu na zmianę narażenia, zatem badanie naturalnych izotopów promieniotwórczych jest istotne z punktu widzenia ochrony radiologicznej.
- program monitoringu nie służy wyłącznie do wykrywania przypadków zdarzeń radiacyjnych, ale ma potwierdzać wpływ obiektu na populację i środowisko (w tym brak takiego wpływu);  w sytuacji zdarzenia radiacyjnego wyniki pomiarów wykonanych w stanach eksploatacyjnych służą jako odniesienie do wyników uzyskiwanych w sytuacji zdarzenia radiacyjnego.

	14. 
	Załączniki – uwaga ogólna
	NCBJ
	Niekonsekwencja w sposobie zapisu trytu, np. na str. 52 pojawił się zapis „Tryt”, w innych miejscach używany jest symbol H-3, a czasem dokładne wyszczególnienie, że chodzi o tryt w postaci wody trytowej HTO lub o tryt związany organicznie OBT. Wskazane byłoby precyzyjne wskazanie, w których przypadkach wystarczające jest oznaczenie trytu w postaci wody trytowej.
	Uwaga uwzględniona.
W załącznikach wyraz „tryt” pozostawiono w kolumnie „Środowisko”, natomiast w pozostałych kolumnach wskazano w odpowiednich miejscach, że pomiary dotyczą HTO albo OBT.

	15. 
	Załączniki – uwaga ogólna

	PGE EJ1
	Monitoring niektórych izotopów, np. OBT, Th, wydaje się zbędny w przypadku niektórych rodzajów obiektów.
	Wyjaśnienie
 W zależności od tego, jakie czynniki mogą wystąpić w danej działalności, projektowane rozporządzenie pozwala na dostosowanie programów monitoringu radiacyjnego środowiska do poszczególnych typów obiektów. Większość badań przewidzianych w projektowanym rozporządzeniu powinna być przeprowadzana dla wszystkich typów obiektów, natomiast tam, gdzie to było konieczne, zostały wprowadzone zróżnicowane wymogi.

	16. 
	Załączniki - uwaga ogólna
	PGE EJ1
	Zapis „Pu-239, 240” jest niejasny. Właściwe wydaje się zastosowanie zapisu „Pu-239+240”.

Uzasadnienie:

Dla wielu matryc podany jest pomiar Pu-239, 240 (choć powinno być 239+240), ale nie ma Pu-238. Stosunek tych izotopów pozwala na określenie pochodzenia (naturalne lub wynikające z działalności człowieka) izotopów plutonu.

Znak „+” jest istotny, bo przecinek można zrozumieć jako pomiar Pu-239 i Pu-240, a one się nie rozdzielają radiochemicznie. Dlatego mierzy się je razem, rozdzielić można je na spektrometrze masowym.
	Uwaga uwzględniona, zgodnie z sugestią zawartą w uwadze. 



	17. 
	Załączniki - uwaga ogólna
	NCBJ
	Konieczne doprecyzowanie, czy zapis „Pu-239,240” jest tożsamy z zapisem Pu-239+240 tzn. że oznaczenie stężenia aktywności od sumy tych dwóch izotopów jest wystarczające (tylko takie oznaczenie jest możliwe z wykorzystaniem techniki pomiarowej jaką dysponujemy tj. spektrometrii alfa) .
	Uwaga uwzględniona.
Zastosowano zapis „Pu-239+240”.

	18. 
	Załączniki - uwaga ogólna
	NCBJ
	Rozporządzenie uwzględnia monitoring izotopów Pu-239+240, a pomija Pu-238. Wykonując analizę z wykorzystaniem spektrometrii promieniowania alfa otrzymuje się w jednym pomiarze również stężenie aktywności Pu-238. Znajomość stosunku aktywności tych izotopów pozwala określić źródło pochodzenia plutonu w różnych komponentach środowiska. W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie monitoringu również o izotop Pu-238.
	Uwaga uwzględniona.

W odpowiednich miejscach uwzględniono pomiary Pu-238.



	19. 
	Załącznik – uwaga ogólna
	PGE EJ1
	W załącznikach do rozporządzenia występują różne formy zapisu emiterów promieniowania gamma w kolumnie „Wielkości mierzone”: „Emitery promieniowania gamma”, „Emitery promieniowania gamma Cs-137, I-131, Co-60”, „Emitery promieniowania gamma Cs-137, Co-60, HTO, Sr-90”.
	Uwaga uwzględniona. W § 1 projektu rozporządzenia została wprowadzona definicja pojęcia „emitery gamma”. Wprowadzono bardziej przejrzyste sformułowania w tabeli. 


	20. 
	Załącznik – uwaga ogólna
	NCBJ
	Niejasny zapis „emitery gamma” występujący samodzielnie lub z wymienionymi wybranymi emiterami gamma np. Cs-137, Cs-134, a w niektórych przypadkach również innymi izotopami np. betapromieniotwórczymi nie emitującymi promieniowania gamma. Taki zapis sugeruje, że monitoring dotyczy jedynie wybranych izotopów gammapromieniotwórczych.
	Uwaga uwzględniona. W § 1 projektu rozporządzenia została wprowadzona definicja pojęcia „emitery gamma”. Wprowadzono bardziej przejrzyste sformułowania w tabeli. 


	21. 
	Załącznik – uwaga ogólna
	NCBJ
	Wszędzie gdzie pojawia się w tekście rozporządzenia zapis o monitorowaniu „emiterów promieniowania gamma”, powinno zostać wskazane, że chodzi o pomiary metodami dającymi wyniki zarówno ilościowe jak i jakościowe (lub wprost metodą spektrometrii promieniowania gamma). Unikamy wówczas wymieniania konkretnych izotopów.
	Uwaga uwzględniona inaczej
W załącznikach 1 i 2 w kolumnie „Wielkości mierzone” usunięto wyrażenie „emitery gamma”, zastępując je wyrażeniem „stężenie promieniotwórcze:”, po którym wskazano odpowiednie oznaczenia izotopów, których ten pomiar dotyczy. W tych miejscach dodano też postanowienia przewidujące konieczność identyfikacji i oznaczenia stężenia promieniotwórczego pozostałych emiterów gamma obecnych w próbce.

	22. 
	Załącznik – uwaga ogólna 
	PGE EJ1
	Zakres monitoringu obiektów I kategorii zagrożeń znacznie odbiega od zakresu monitoringu zerowego w lokalizacji elektrowni jądrowej, wykonanego na zlecenie PGE EJ1 zgodnie z założeniami uzgodnionymi z PAA.
	Uwaga  nieuwzględniona. Upoważnienie ustawowe nie dotyczy monitoringu zerowego. 

	23. 
	Załącznik – uwaga ogólna
	PGE EJ1
	Zakres monitoringu wody pitnej znacząco różni się od zakresu monitoringu wody pitnej określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)


	Uwaga nieuwzględniona.
Monitoring wody pitnej prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest wykonywany przez inne podmioty, tj. producentów wody. Monitoring wody pitnej prowadzony w ramach niniejszego projektu nie jest związany z produkcją wody, lecz z koniecznością oceny oddziaływania obiektu na ujęcia wody pitnej. Jednostki organizacyjne, których dotyczy projektowane rozporządzenie, nie są producentami wody, chyba, że korzystają z własnych ujęć – w takim przypadku powinien być wykonywany również monitoring wody zgodnie z wymaganiami ww. Rozporządzenia MZ.  

	24. 
	Załączniki – uwaga ogólna
	PGE EJ1
	Zastosowano dwa rodzaje zapisu „Th-232” oraz „Th-232 (Ac-228)”. Czy zrobiono to celowo?


	Odstąpiono od stosowania zapisu „Th-232 (Ac-228)”, oznaczającego dopuszczalność oceny stężenia Th-232 poprzez pomiar stężenia Ac-228 metodą spektrometrii promieniowania gamma (linia 911 keV), pozostawiając jedynie zapis „Th-232” oznaczający konieczność bezpośredniego oznaczania stężenia tego izotopu, np. metodami radiochemicznymi. 

	25. 
	Załącznik – uwaga ogólna 
	PGE EJ1
	Czy pobór posiłków z zakładów żywienia zbiorowego wokół obiektu może służyć ocenie jego oddziaływania na otoczenie? Nie ma gwarancji, a wręcz jest bardzo prawdopodobne, że wykorzystane produkty żywnościowe będą pochodziły z innych obszarów, w tym również spoza obszaru Polski.


	Uwaga nieuwzględniona. Rzeczywiście nie ma gwarancji, że produkty wykorzystane do posiłków będą pochodziły z okolic obiektu, natomiast wykonywanie pomiarów stężeń izotopów promieniotwórczych w diecie i dalsze szacowanie dawki od spożycia dla okolicznych zakładów żywienia zbiorowego może służyć jako dowód braku wpływu obiektu, jak również dla sytuacji zdarzenia radiacyjnego być wykorzystane jako poziom odniesienia. 

	26. 
	Załącznik nr 1 i 2 
	PGE EJ1
	W tytule należy zamienić sformułowanie „sytuacji normalnej” na „warunkach normalnej eksploatacji i przewidywanych zdarzeń eksploatacyjnych” lub „stanach eksploatacyjnych”.


	Uwaga nieuwzględniona. Rozporządzenie stosuje nomenklaturę z aktu wyższego rzędu (ustawy). Ustawa w art. 86o zawiera zapis: „w sytuacji normalnej oraz w przypadku zdarzenia radiacyjnego”, zatem „sytuacją normalną” jest sytuacja nie będąca sytuacją zdarzenia radiacyjnego. W rozporządzeniu nie definiuje się pojęć używanych, lecz nie definiowanych w ustawie. 

	27. 
	Załącznik nr 1 i 3
	PGE EJ1
	Prosimy o informację w oparciu o jakie międzynarodowe wymagania, wytyczne, bądź dobre praktyki określono wymagania dot. liczby i rodzajów stacji pomiarowych i dozymetrów oraz zakresu eksploatacyjnego monitoringu radiacyjnego dla elektrowni jądrowej.


	Zakres monitoringu podany w projekcie rozporządzenia powstał po analizie dokumentów międzynarodowych (MAEA, KE), przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach (Czechy, Francja, Finlandia, Niemcy) oraz programów monitoringu dla wybranych obiektów jądrowych, np.:

-Décision n°2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base;

-Décision n° 2016-DC-0569 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 29 septembre 2016 modifiant la décision n°2013-DC-0360 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2013 relative à la maîtrise des nuisances et de l’impact sur la santé et l’environnement des installations nucléaires de base;

-GUIDE YVL C.7 / 19 December 2016 RADIOLOGICAL MONITORING OF THE ENVIRONMENT OF A NUCLEAR FACILITY, STUK. 

	28. 
	Załącznik nr 1 i 2 - Aerozole atmosferyczne – urządzenia stacjonarne
	PGE EJ1
	w każdy poniedziałek w o godz. 11:00-13:00 czasu lokalnego

lub

w każdy poniedziałek ok. o godz. 12:00 czasu lokalnego

Uzasadnienie:

sugerujemy wykreślenie zapisu o konkretnej godzinie wymiany filtra z uwagi na problemy techniczne z zachowaniem tak precyzyjnej wartości. Proponujemy podanie przedziału godzin lub słowa „około”.
	Uwaga uwzględniona inaczej. Przyjęto brzmienie: „Wymianę filtra w sytuacji normalnej wykonuje się nie rzadziej niż raz na tydzień.”

	29. 
	Załącznik nr 1 i 2 - Aerozole atmosferyczne – urządzenia stacjonarne
	NCBJ
	Wymóg wymiany filtrów do poboru aerozoli atmosferycznych w sytuacji normalnej, w każdy poniedziałek o godz. 12:00 czasu lokalnego, przy założeniu, że wokół obiektu jądrowego zlokalizowane są nie mniej niż 3 stacje poboru jest trudny do przeprowadzenia od strony organizacyjnej. Wymaga on oddelegowania w tym samym czasie nie mniej niż 3 pracowników do tego zadania.

NCBJ proponuje zmianę zapisu na „(…) w każdy poniedziałek do godziny 12:00 czasu lokalnego (…)”
	Uwaga uwzględniona inaczej. Przyjęto brzmienie: „Wymianę filtra w sytuacji normalnej wykonuje się nie rzadziej niż raz na tydzień.”

	30. 
	Załącznik nr 1 Prom. zewnętrzne – dozymetry aktywne
	PGE EJ1
	Naszym zdaniem w stanach eksploatacyjnych dozymetry aktywne w praktyce nie będą przydatne do szacowania mocy dawki od oddziaływania radiacyjnego EJ. Wpływ ten będzie bowiem niezauważalny w stosunku do tła radiacyjnego i jego fluktuacji nie związanych z monitorowaną EJ.

Mogą być one użyteczne tylko w sytuacji zdarzenia radiacyjnego (a konkretnie awarii jądrowej).

Uzasadnienie:

W stanach eksploatacyjnych roczne dawki skuteczne od odziaływania radiacyjnego EJ są na poziomie max 20 µSv, co stanowi poniżej 1% tła (1/120). W rzeczywistości oddziaływanie to jest jeszcze wielokrotnie mniejsze. 

Nawet przyjmując te 20 µSv/a i zakładając, że jest to w całości tylko dawka od emisji do powietrza, otrzymamy moc dawki ok. 2,3 nSv/h. Gdyby zintegrować ten pomiar na 2 miesiące to otrzymalibyśmy dawkę ok. 3,3 µSv.
	Uwaga nieuwzględniona.

1) Program monitoringu nie służy wyłącznie do wykrywania przypadków zdarzeń radiacyjnych, ale ma potwierdzać wpływ obiektu na populację i środowisko (w tym brak takiego wpływu). 

2) Operator EJ powinien na podstawie pomiarów za pomocą dozymetrów aktywnych wykazać, że eksploatacja obiektu nie wpływa na środowisko i populację, jak również wskazać trend zmian wielkości mierzonych na terenie i w otoczeniu obiektu. Jednym z elementów dowodu są wyniki pomiarów z dozymetrów aktywnych. 
3) Co najważniejsze, w sytuacji zdarzenia radiacyjnego wyniki pomiarów wykonanych w stanach eksploatacyjnych służą jako odniesienie do wyników uzyskiwanych w sytuacji zdarzenia radiacyjnego. 



	31. 
	Załącznik nr 1 Prom. zewnętrzne – dozymetry pasywne
	PGE EJ1
	Naszym zdaniem w stanach eksploatacyjnych także dozymetry pasywne nie będą w praktyce przydatne do szacowania mocy dawki od oddziaływania radiacyjnego EJ. 

Mogą być one użyteczne tylko w sytuacji zdarzenia radiacyjnego (a konkretnie awarii jądrowej), do oceny sytuacji radiacyjnej i oszacowania wielkości uwolnień w czasie miesięcy od początku awarii. Stąd oczywiście te pomiary nie mogą być wykorzystane dla potrzeb podejmowania decyzji o wdrożeniu działań interwencyjnych w okresie pierwszych dni i tygodni od początku awaryjnego uwolnienia.

Uzasadnienie:

Nawet przyjmując maksymalne odziaływanie radiacyjne EJ w stanach eksploatacyjnych 20 µSv/a, otrzymamy dla 1 kwartału dawkę ok. 5 µSv, jest to rząd o wielkości mniej od progu czułości najbardziej czułych dozymetrów pasywnych.


	Uwaga nieuwzględniona.

1) Program monitoringu nie służy wyłącznie do wykrywania przypadków zdarzeń radiacyjnych, ale ma potwierdzać wpływ obiektu na populację i środowisko (w tym brak takiego wpływu). 

2) Środowiskowe dozymetry pasywne nie służą do szacowania mocy dawki, ale do szacowania całkowitej dawki  w dłuższych okresach ekspozycji. 

3) Operator EJ ma - na podstawie monitoringu radiacyjnego – wykazać, że w okresie ekspozycji dozymetrów pasywnych eksploatacja obiektu nie wpływa na środowisko i populację oraz rejestrować  trend zmian. Jednym z elementów dowodu są odczyty z dozymetrów pasywnych. 

4) Co najważniejsze, w sytuacji zdarzenia radiacyjnego wyniki pomiarów wykonanych w stanach eksploatacyjnych służą jako odniesienie do wyników uzyskiwanych w sytuacji zdarzenia radiacyjnego. 

	32. 
	Załącznik nr 1 Aerozole atmosferyczne – urządzenia stacjonarne
	PGE EJ1
	Jakie konkretnie emitery gamma mają być mierzone (Cs-134, Cs-137, I-131, inne?)?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.


	Uwaga częściowo uwzględniona, poprzez dodanie definicji emiterów gamma w par. 1 projektu rozporządzenia, zgodnie z którą są to wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto   w załącznikach nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia wprowadzono w odpowiednich przypadkach obowiązek identyfikacji wszystkich emiterów gamma, a w przypadku wymienionych osobno Cs-134, Cs-137, I-131, Sr-90, Pu-238 i Pu-239+240 obok przeprowadzania pomiaru należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte czy nie). 

	33. 
	Załącznik nr 1 Stężenie trytu w powietrzu

Stężenie promieniotwórcze węgla C-14  w powietrzu
	PGE EJ1
	Należy wyjaśnić znaczenie skrótu MDA.
	Uwaga uwzględniona inaczej. 
W projekcie zrezygnowano z posługiwania się skrótem MDA.

 Skrót oraz sformułowanie nie będzie użyte w rozporządzeniu.  Wartości związane z limitami detekcji zostaną określone w zaleceniach Prezesa PAA.

	34. 
	Załącznik nr 1

Depozycja in-situ
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131, Co-60), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, jak również Co-60  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 

	35. 
	Załącznik nr 1

Opad promieniotwórczy – suchy oraz mokry
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.


	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, Sr-90,  Pu-238, Pu-239+240, HTO oraz C-14 należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie.

	36. 
	Załącznik nr 1

Gleba
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.


	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134 oraz Cs-137, , jak również Sr-90, Pu-238, Pu-239+240, HTO, C-14, U-238, U-235 i U-234  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie.

	37. 
	Załącznik nr 1

Warzywa liściaste

Warzywa korzenne

Owoce

Zboża
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT.

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, jak również Sr-90,  HTO, OBT, C-14, Pu-238, Pu-239+240, i Am-241  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia. Analogicznie, dodano też definicję HTO.

	38. 
	Załącznik  Nr 1

Mleko 
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131, K-40), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, jak również K-40, Sr-90, HTO, OBT, C-14, Pu-238, Pu-239+240, i Am-241, należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 
Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia. Analogicznie, dodano też definicję HTO.

	39. 
	Załącznik nr 1

Mięso
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, K-40), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT.

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, jak również K-40, Sr-90, HTO, OBT, C-14, Pu-238, Pu-239+240, i Am-241,   należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia. Analogicznie, dodano też definicję HTO.

	40. 
	Załącznik nr 1

Drób

Dziczyzna

Jaja
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT.

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.


	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134 i Cs-137, jak również Sr-90, HTO, OBT, C-14, Pu-238, Pu-239+240, i Am-241,  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 
Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia. Analogicznie, dodano też definicję HTO.

	41. 
	Załącznik nr 1

Woda pitna
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131, K-40, Co-60), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.


	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, K-40, jak również Co-60, Rn-222, HTO, C-14, U-238, Th-232, Ra-226, Ra-228, Pb-210, Pu-238, Pu-239+240 i Am-241 należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie.

	42. 
	Załącznik nr 1 

Woda gruntowa
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-137, K-40), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.


	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-137 i K-40, jak również Rn-222, HTO, C-14, U-238, Th-232, Po-210, Pu-238, Pu-239+240 i Am-241 należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 

	43. 
	Załącznik nr 1

Woda drenażowa - próbki
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT.

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-137 i I-131, jak również Sr-90, HTO, C-14, K-40, Pu-238 i Pu-239+240, należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia. Analogicznie, dodano też definicję HTO.

	44. 
	Załącznik nr 1

Trawa (pasze świeże)
	PGE EJ1 
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT.

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137 oraz I-131, jak również Sr-90, HTO, OBT, C-14, Pu-238, Pu-239+240 i Am-241, należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie.
 Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia . Analogicznie, dodano też definicję HTO.

	45. 
	Załącznik nr 1

Bioindykatory ziemskie
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131, K-40, Am-241?), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT.

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, K-40, jak również Ra-226, Ac-228, Pb-210, Sr-90, HTO, OBT, C-14, Pu-238, Pu-239+240 i Am-241  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie.
Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia . Analogicznie, dodano też definicję HTO.

	46. 
	Załącznik nr 1

Woda powierzchniowa – moc dawki (st. dozymetryczna)

Woda powierzchniowa – próbki
	PGE EJ1
	„…zrzutu emisji efluentów ciekłych z obiektu jądrowego…” lub „…zrzutu wód efluentów zawierających izotopy promieniotwórcze ciekłych z obiektu jądrowego…”

„…zrzut emisji ciekłych efluentów z obiektu jądrowego…” lub „…zrzut wód zawierających izotopy promieniotwórcze efluentów z obiektu jądrowego…”

Uzasadnienie:

„Effluenty” to anglojęzyczny makaronizm, którego stosowania należy unikać – zwłaszcza w przepisach.
	Uwaga uwzględniona, poprzez zamianę pojęcia  „zrzut efluentów” na pojęcie „zrzut ścieków”. 

	47. 
	Załącznik nr 1

Woda powierzchniowa – próbki

Ryby

Skorupiaki i mięczaki

Wodorosty (flora wodna)

Organizmy denne
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-137, K-40, Am-241?), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-137, K-40, Sr-90, HTO, C-14, Pb-210 (tylko dla wody powierzchniowej), Ra-226, U-238, Th-232, Pu-238, Pu-239+240, Po-210 i Am-241 (dla wody powierzchniowej), jak również dla Cs-137, Sr-90,  HTO, OBT, C-14, K-40,  Pu-238, Pu-239+240, Th- 232 i Am-241 (dla ryb, skorupiaków i mięczaków, flory wodnej i organizmów dennych) należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie.

	48. 
	Załącznik nr 1

Osady denne
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-137, Co-60, K-40, Am-241?), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-137, Co-60, K-40, Sr-90, HTO, C-14, Pu-238, Pu-239+240, Th-232,  Am-241 i Po-210 należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie.

	49. 
	Załącznik nr 1

Szlam (osad kanalizacyjny)
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-137, Co-60, K-40, Am-241?), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-137, Cs-134,  Co-60, K-40, I-131, Sr-90, HTO, C-14, K-40, Ra-226, Pu-238, Pu-239+240, Am-241 i Po-210 należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 

	50. 
	Załącznik nr 1

Piasek z nadmorskich plaż
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-137, Co-60, K-40, Am-241?), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy,, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. a Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-137, Co-60, K-40 oraz Ra-226, Ac-228, Pb-210,  Sr-90,  HTO, C-14, Pu-238, Pu-239+240 i Am-241  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 

	51. 
	Załącznik nr 1

Stężenia izotopów promieniotwórczych w osobach – licznik całego ciała
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-134, Cs-137, I-131, Co-60, K-40, La-140), czy tylko te wymienione?

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-134, Cs-137, I-131, Co-60, Zr-95, Ra-226,Ac-228, K-40, oraz La-140  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 

	52. 
	Załącznik nr 1

Dieta (pożywienie dzienne)
	PGE EJ1
	Jakie emitery gamma mają być mierzone (oprócz Cs-137, K-40, Am-141?), czy tylko te wymienione?

Należy wyjaśnić znaczenie skrótu OBT.

Uzasadnienie:

Niejasne sformułowanie dot. zakresu pomiarów emiterów gamma.
	Zgodnie z dodaną w par. 1 projektu definicją emiterów gamma należy identyfikować wszystkie izotopy, które mogą zostać oznaczone za pomocą spektrometrii gamma w zakresie energetycznym 30 – 3000 keV. Ponadto  w treści załącznika doprecyzowano, że dla wymienionych w nim Cs-137, K-40, Sr-90, HTO, OBT, C-14, Pu-238, Pu- 239+240  oraz Am-241  należy każdorazowo określać dolny próg detekcji bez względu na to, czy izotopy te zostały wykryte, czy nie. 
Definicja OBT została dodana do par. 1 projektowanego rozporządzenia. Analogicznie, dodano definicję HTO.

	53. 
	Załącznik nr 2
	PGE EJ1
	Uwaga ogólna: naszym zdaniem w treści tego załącznika należałoby wydzielić pozycje tych pomiarów, które są istotne dla podejmowania decyzji o wdrożeniu określonych działań interwencyjnych lub korygowania ich zakresu, w określonych okresach od zapoczątkowania awarii (momentu awaryjnego wyłączenia reaktora) lub rozpoczęcia awaryjnych uwolnień, tj. związanych z operacyjnymi poziomami interwencyjnymi (zgodnie z dokumentem MAEA Nr EPR-NPP-OILs (2017)). Przy tym, szczególnie istotne są operacyjne poziomy interwencyjne, które dotyczą działań interwencyjnych jakie należy przeprowadzić w czasie do ok. 1 miesiąca od zapoczątkowania awarii.

Uzasadnienie:

Określenie stanu radiacyjnego, w odniesieniu do operacyjnych poziomów interwencyjnych, to zasadniczy cel pomiarów w sytuacji zdarzenia radiacyjnego (awarii jądrowej), którego wypełnienie powinno zapewnić podejmowanie we właściwym czasie decyzji o wdrożeniu określonych działań interwencyjnych, na określonym terenie. Pomiary te, oraz przetwarzanie i przekazywanie ich wyników osobom decydującym o wdrożeniu działań interwencyjnych powinno być absolutnie priorytetowym celem. Należy więc się skupić przede wszystkim na reprezentatywnych pomiarach w kontekście operacyjnych poziomów interwencyjnych. Wyniki innych pomiarów powinny być gromadzone do przyszłych szczegółowych ocen sytuacji radiacyjnej, już po wdrożeniu działań interwencyjnych.
	Uwaga nieuwzględniona. 
Wymagania, o których jest mowa w uwadze, są opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rodzajów działań interwencyjnych wprowadzanych w strefie zewnętrznej oraz wartości operacyjnych poziomów interwencyjnych stanowiących podstawę do wprowadzenia w strefie zewnętrznej tych działań (Dz. U. poz. 2247). 
Należy też pamiętać, że za przeprowadzenie analizy zagrożeń oraz przygotowanie planów postępowania awaryjnego odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, natomiast decyzję o wprowadzeniu działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90 ustawy – Prawo atomowe, podejmuje wojewoda albo Rada Ministrów (art. 86 m ust. 3 i 5 i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo atomowe). 

	54. 
	Załącznik nr 2
	NCBJ
	Zakres monitoringu dla obiektów kat. II przedstawiony w RRM powinien być traktowany jako zakres ramowy, natomiast zakres rzeczywisty dla konkretnego obiektu i jego typu powinien być określany w Zezwoleniu. Wprowadzenie regulacji w obecnym brzmieniu doprowadzi do poniesienia zupełnie niepotrzebnych nakładów finansowych.
	Uwaga uwzględniona częściowo.

 Delegacja ustawowa przewiduje określenie w rozporządzeniu zakresu programu monitoringu, co wskazuje na ramowy charakter projektowanego rozporządzenia. Samo opracowanie programu monitoringu odpowiadającego potrzebom organizacji adekwatnych działań interwencyjnych, należy do zadań kierownika jednostki organizacyjnej, a projektowane rozporządzenie jedynie wskazuje, jakie czynniki powinny być brane pod uwagę przy opracowywaniu programu. Przepisy ustawy – Prawo atomowe nie przewidują określania zakresu programu monitoringu radiacyjnego środowiska w zezwoleniu.

	55. 
	Załącznik nr 2

Promieniowanie zewnętrzne – stacje automatyczne

Aerozole atmosferyczne – urządzenia stacjonarne

Stężenie trytu w powietrzu

I dalsze wiersze
	PGE EJ1
	1)
Zwracamy uwagę, że „fazy” są tu odmiennie nazwane jak w §2.2 i §2.6 pkt 1 i 2 części głównej dokumentu. 

2)
Zastosowanie mają nasze uwagi dot. „faz” w poz. 4.

3)
Należy doprecyzować znaczenie sformułowań „w trakcie przejścia skażenia” i „po przejściu skażenia”, zwłaszcza, że dalej w tym załączniku jest mowa o „przejściu chmury promieniotwórczej”, tak by początek i koniec danej fazy był ściśle określony i możliwy do zidentyfikowania.

Uzasadnienie:

Stosowane określenia muszą być jednoznaczne i spójne w całym tekście dokumentu.
	Uwaga uwzględniona.

Zrezygnowano z posługiwania się pojęciem „faza” i ujednolicono nomenklaturę. 

W treści rozporządzenia pozostały opisowe określenia etapów sytuacji zdarzenia radiacyjnego (np. „w trakcie przejścia skażenia” i „po przejściu skażenia”). W przypadku wątpliwości, czy etap ten jeszcze trwa, czy też już się skończył- należy stosować pesymizację. 


	56. 
	Załącznik nr 2

Promieniowanie zewnętrzne – dozymetry aktywne

Promieniowanie zewnętrzne – dozymetry pasywne

Całkowita aktywność beta w powietrzu

Całkowita aktywność alfa w powietrzu
	PGE EJ1
	1) Zamiast określenia „sytuacja normalna” należy zastosować pojęcia określone w ustawie PA lub wprowadzić odpowiednią definicję w tym rozporządzeniu (patrz: poz. 3 naszych uwag).
2) W sytuacji zdarzenia radiacyjnego (awarii jądrowej) moce dawki wzrosną o wiele rzędów wielkości w stosunku do stanów eksploatacyjnych. Naszym zdaniem pomiary mocy dawki w stanach eksploatacyjnych byłyby bezużyteczne ze względu na bardzo niewielkie oddziaływanie radiacyjne EJ w porównaniu z tłem radiacyjnym (patrz: poz. 8 naszych uwag). Natomiast w przypadku zastosowania dozymetrów aktywnych do pomiarów w sytuacji zdarzenia radiacyjnego należy zapewnić ich wystarczające zakresy pomiarowe, na podstawie oceny oczekiwanych poziomów mocy dawki w razie ciężkiej awarii.
3) Również stosowanie dozymetrów pasywnych w stanach eksploatacyjnych byłoby naszym zdaniem bezużyteczne, ze względu na bardzo niewielkie oddziaływanie radiacyjne EJ w porównaniu z tłem radiacyjnym (patrz: poz. 9 naszych uwag). Ich ewentualne zastosowanie do oceny sytuacji radiacyjnej po awarii (i oszacowania awaryjnych uwolnień) również wymagałoby zapewnienia wystarczającego zakresu pomiarowego dla warunków ciężkiej awarii.

Uzasadnienie:

„Sytuacja normalna” to pojęcie z języka potocznego, nie zdefiniowane w ustawie PA.

W przypadku zastosowania dozymetrów aktywnych lub pasywnych ich zakresy pomiarowe powinny być odpowiednie do pomiarów w razie ciężkiej awarii.
	Uwaga nieuwzględniona.

1) Rozporządzenie stosuje nomenklaturę z aktu wyższego rzędu (ustawy). Ustawa w art. 86o zawiera zapis: „w sytuacji normalnej oraz w przypadku zdarzenia radiacyjnego”, zatem „sytuacją normalną” jest sytuacja nie będąca sytuacją zdarzenia radiacyjnego. W rozporządzeniu nie definiuje się pojęć używanych, lecz nie definiowanych w ustawie. 
2) Pomiary mocy dawki za pomocą dozymetrów aktywnych, automatycznych stacji pomiarowych, jak również dawki za pomocą dozymetrów pasywnych są obecnie prowadzone w ramach monitoringu radiacyjnego obiektów takich jak KSOP Różan czy Ośrodek Jądrowy w Świerku. Są również obecne we wszystkich programach monitoringu istniejących obiektów jądrowych. Należy pamiętać, że monitoring radiacyjny ma służyć przynajmniej dwóm celom: 

a) Wykazaniu wpływu lub braku wpływu obiektu na populację i środowisko – monitoring wartości na poziomie tła; 

b) Wykryciu zdarzenia radiacyjnego i prowadzeniu pomiarów w sytuacji zdarzenia radiacyjnego. 

Wszystkie techniki wymienione w niniejszej uwadze powinny umożliwiać ich wykorzystanie w zakresach środowiskowych (sytuacja normalna) oraz w przypadku zdarzenia radiacyjnego – poprzez zmianę zakresów pomiarowych .

3) Patrz odpowiedź powyżej. 

	57. 
	Załącznik nr 2 Promieniowanie zewnętrzne — stacje automatyczne
	ZUOP
	• nie mniej niż 4 stacje pomiarowe rozmieszczone równomiernie wokół obiektu jądrowego lub składowiska odpadów promieniotwórczych w zewnętrznej strefie planowania awaryjnego; wymaga się umieszczenia jednej stacji w kierunku zawietrznym, wyznaczonym na podstawie analizy wieloletniego średniego kierunku wiatru (róża wiatrów) od obiektu jądrowego lub składowiska odpadów promieniotwórczych.

Proponuję dodać zapis, że przepis nie dotyczy Krajowego
Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.

Obecnie w KSOP w Różanie zgromadzonych jest ok 4000m3. Składowisko w Aube we Francji ma pojemność 650,000 m3. https://www.oecd- nea.org/rwm/profiles/france profile.pdf
Eksploatowane przez ponad 60 lat KSOP nie stwarza zagrożenia z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej,
więc
wymaganie postawienia łącznie 8 stacji (2 na terenie + 4 w otoczeniu i 2 miejscowości najbliżej położonych o największym zagęszczeniu ludzkim) jest nieadekwatne.
	Uwaga nieuwzględniona. Dotychczasowe doświadczenie braku zdarzeń radiacyjnych  nie jest podstawą do wyłączenia KSOP spod  przepisów rozporządzenia.  Należy jednak zwrócić tu uwagę , iż liczba stacji jest uzależniona od  określenia strefy zewnętrznej. Jeżeli analizy przygotowane przez ZUOP wykażą brak zagrożenia wymagającego wyznaczenie strefy zewnętrznej,  ZUOP będzie zobligowany jedynie do prowadzenia monitoringu przewidzianego na terenie jednostki organizacyjnej. 

	58. 
	Załącznik Nr 2

Warzywa liściaste
	ZUOP
	Nie mniej niż 1 punkt poboru dla każdego rodzaju warzyw liściastych w dystansie rozszerzonego planowania, w szczególności na terenie pól uprawnych. Jeżeli gatunki warzyw liściastych uprawiane są w kilku lokalizacjach należy wybrać do poboru w pierwszej kolejności teren w przeważającym kierunku wiatru lub uwzględniając kryterium wielkości opadu atmosferycznego.

Prroponuje dodać zapis, że przepis nie dotyczy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.

Z doświadczeń ZUOP wynika jednoznacznie, iż rolnicy nie zezwalają na pobieranie próbek ich płodów rolnych.
	Uwaga nieuwzględniona. 

Monitoring składników pożywienia jest zasadniczym monitoringiem w kontekście działań interwencyjnych.

Pobieranie próbek płodów rolnych od rolników nie jest jedyną metodą uzyskiwania próbek do badań. Istnieją przykłady praktyki polegającej na produkowaniu płodów rolnych na potrzeby monitoringu radiacyjnego środowiska przez jednostkę organizacyjną.

	59. 
	Załącznik nr 2 

Zboża 
	ZUOP
	- nie mniej niż 2 punkty poboru w wewnętrznej strefie planowania awaryjnego, na terenie pól uprawnych,

- nie mniej niż 2 punkty poboru w zewnętrznej strefie planowania awaryjnego, w szczególności na terenie pól uprawnych, o ile pola uprawne występują w zewnętrznej strefie

- nie mniej niż 4 punkty poboru w dystansie rozszerzonego planowania, w szczególności na terenie pól uprawnych, o ile pola uprawne występują w dystansie rozszerzonego planowania.

Proponuje dodać zapis, że przepis nie dotyczy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.

Z doświadczeń ZUOP wynika jednoznacznie, iż rolnicy nie zezwalają na pobieranie próbek ich płodów rolnych.
	Uwaga częściowo  uwzględniona poprzez usunięcie odniesienia do strefy wewnętrznej, która nie dotyczy jednostek kategorii II. 

Monitoring składników pożywienia jest zasadniczym monitoringiem w kontekście działań interwencyjnych.

Pobieranie próbek płodów rolnych od rolników nie jest jedyną metodą uzyskiwania próbek do badań. Istnieją przykłady praktyki polegającej na produkowaniu płodów rolnych na potrzeby monitoringu radiacyjnego środowiska przez jednostkę organizacyjną.


	60. 
	Załącznik nr 2 

Mleko 
	ZUOP 
	nie mniej niż 1 punkt poboru na terenie zewnętrznej strefy planowania awaryjnego, nie mniej niż 1 punkt poboru na obszarze dystansu rozszerzonego planowania.

Proponuje dodać zapis, że przepis nie dotyczy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.

Z doświadczeń ZUOP wynika jednoznacznie, iż rolnicy nie zezwalają na pobieranie próbek ich płodów rolnych.
	Uwaga nieuwzględniona. 

Monitoring składników pożywienia, a w szczególności mleka, jest zasadniczym monitoringiem w kontekście działań interwencyjnych.

Pobieranie od rolników próbek mleka nie jest jedyną metodą uzyskiwania próbek do badań. 

	61. 
	Załącznik nr 2 

Woda pitna

Woda gruntowa
	NCBJ
	W Załączniku nr 2, w założeniach monitoringu wody pitnej oraz wody gruntowej (str. 45 i 46) uwzględniono jedynie U-238, a nie wymieniono izotopów U-234 i U-235. Wykonując analizę z wykorzystaniem spektrometrii promieniowania alfa otrzymuje się w jednym pomiarze również stężenie aktywności U-234 i U-235, a znajomość wielkości stosunków izotopowych pozwala określić czy są to izotopy pochodzenia naturalnego, czy związane z działalnością człowieka. W związku z powyższym wnosimy o uzupełnienie monitoringu również o izotopy U-234 i U-235.
	Uwaga uwzględniona.

W odpowiednich miejscach uzupełniono pomiary o U-234 i U-235. 
 

	62. 
	Załącznik nr 2

Woda drenażowa próbki 
	ZUOP
	Nie mniej niż 1 lokalizacja na terenie obiektu jądrowego lub składowiska odpadów promieniotwórczych, w tym obligatoryjnie główny kolektor wody drenażowej.

Proponuje dodać zapis, że przepis nie dotyczy Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych eksploatowanego w dniu wejścia rozporządzenia.

Obecne składowisko nie posiada systemu drenażowego zgodnie z § 39 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego.
	Uwaga uwzględniona. 

W załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia doprecyzowano, że pomiary w wodzie drenażowej przeprowadza się, o ile na terenie jednostki organizacyjnej znajduje się instalacja drenażowa. Skoro składowisko nie posiada systemu drenażowego, to wskazany przepis  go nie dotyczy, zgodnie z dodanym § 4. 

	63. 
	Załącznik nr 2

Warzywa liściaste

Warzywa korzeniowe i ziemniaki

Owoce

Zboża

Mleko

Trawa (pasze świeże)
	PGE EJ1
	Należy wszędzie zamienić sformułowanie „do irygacji” na „do nawadniania”.

Uzasadnienie:
Irygacja ma w potocznym języku inne znaczenie jak nawadnianie, o które w rzeczywistości tu zapewne chodzi. Tak więc jest to faktycznie anglojęzyczny makaronizm, który należy zastąpić polskim słowem.
	Uwaga uwzględniona.  

Odpowiednie zmiany zostały wprowadzone w załączniku nr 3 i 4 do projektu rozporządzenia.

	64. 
	OSR
	NCBJ
	W OSR umieszczono następujące zapisy: „Projektowana regulacja nie powoduje zwiększenia wydatków lub zmniejszenia dochodów jednostek sektora finansów publicznych…” oraz „Rozporządzenie nie nakłada na przedsiębiorstwa (NCBJ i ZUOP) nowych obowiązków, określa jedynie szczegółowe wymagania odnośnie zakresu programu monitoringu.”

Dostosowanie aktualnego zakresu monitoringu obiektów NCBJ do wymagań Rozporządzenia będzie wymagało:

•
wdrożenia ok. 40 nowych procedur (przy założeniu, że postępowanie z niektórymi grupami matryc będzie zbliżone);

•
zwiększenia zakresu monitoringu (w tym liczby wyjazdów w celu poboru próbek lub wykonania pomiarów); 

•
doposażenia w niezbędną aparaturę laboratoryjną i pomiarową oraz rozbudowy laboratorium realizującego monitoring.

Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi na zakup aparatury, zatrudnienie nowych pracowników i szkolenie pracowników, opracowanie procedur. W związku z powyższym wnosimy o dokonanie zmiany w OSR, która w sposób jednoznaczny będzie wskazywała na konieczność poniesienia dodatkowych nakładów finansowych przez NCBJ i ZUOP.
	Uwaga uwzględniona.
W pkt 7 OSR, w pozycjach tabeli „duże przedsiębiorstwa” i „sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw” uwzględniono koszty NCBJ i ZUOP, z uwzględnieniem zmian zakresu monitoringu wprowadzonych do projektu rozporządzenia w wyniku uzgodnień i konsultacji.  


Objaśnienie skrótów:

NCBJ – Narodowe Centrum Badań Jądrowych

PGE EJ1 – Polska Grupa Energetyczna Elektrownia Jądrowa 1

ZUOP – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 

�	 Dr. J.U. Schmollack, TÜV Rheinland. IAEA National workshop on the design aspect of radiation protection monitoring system for a nuclear power plant. Warsaw, Poland, October 14th-18th, 2019. 





1

