ZAŁ. NR 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DEFIBRYLATOR AED – 10 szt.

DEFIBRYLATOR TRENINGOWY – 1 szt.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 10 sztuk defibrylatorów AED półautomatycznych oraz 1 sztuki defibrylatora treningowego, kompatybilnego z oferowanym modelem bojowym, umożliwiającego prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w zakresie udzielania pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia.

- Tabela parametrów technicznych

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa producenta | Wymagana |  |
|  | Nazwa modelu | Wymagana |  |
|  | Adres strony internetowej producenta | Wymagana |  |
|  | Karta katalogowa / folder PDF | Wymagana |  |
|  | Typ urządzenia | Defibrylator AED półautomatyczny z komendami głosowymi w języku polskim |  |
|  | Tryb pracy | Automatyczna analiza rytmu serca, impuls po naciśnięciu przycisku |  |
|  | Obsługa | Intuicyjna obsługa przez osoby bez wykształcenia medycznego |  |
|  | Elektrody | Elektrody uniwersalne (dorośli + dzieci) lub komplet dorosłych + pediatrycznych |  |
|  | Czas gotowości do pracy | Maks. 10 sek. od uruchomienia |  |
|  | Energia wyładowania | Dwufazowa, min. 150–200 J |  |
|  | Zasilanie | Bateria o trwałości min. 5 lat lub ≥ 200 wyładowań |  |
|  | Testy automatyczne | Codzienne autotesty urządzenia z sygnalizacją awarii |  |
|  | Odporność środowiskowa | IP55 lub wyższe, odporność na kurz i zachlapanie |  |
|  | Temperatura pracy | Min. -5 °C do +50 °C |  |
|  | Certyfikaty | CE, zgodność z MDR (UE 2017/745) oraz EN 60601-2-4 lub równoważną |  |
|  | Gwarancja | Min. 60 miesięcy |  |
|  | Wyposażenie | Torba transportowa, komplet elektrod, bateria, instrukcja PL |  |
|  | Serwis | Serwis i części zamienne dostępne w Polsce, możliwość zawarcia umowy serwisowej |  |
|  | Urządzenie treningowe AED | 1 sztuka, kompatybilna z oferowanym modelem, możliwość wielokrotnego wykorzystania w szkoleniach, funkcje symulacji zdarzeń |  |
|  | Urządzenie treningowe AED | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |

- Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych, zgodnie z treścią danego wiersza tabeli. W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. poprzez wpisanie: „spełnia”) lub podać wartość, jeżeli Zamawiający wymaga jej wskazania.

- Uwagi dodatkowe

- Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

- Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu ilościowo–jakościowego, podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- W ramach odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia kompletności, zgodności parametrów technicznych, stanu technicznego, dokumentacji i oznakowania.

- Zamawiający może dodatkowo przeprowadzić krótkie testy funkcjonalne urządzenia.

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z produkcji seryjnej i spełniać wymagania UE.

- Brak spełnienia któregokolwiek z wymagań minimalnych skutkuje odrzuceniem oferty.

- Wymagane załączniki do oferty

- Karta katalogowa urządzenia,

- Deklaracja zgodności CE,

- Instrukcja obsługi w języku polskim,

- Informacja o warunkach serwisowania,

- Informacja o urządzeniu treningowym (jeśli inne oznaczenie lub model).