CZĘŚĆ III – Opis przedmiotu zamówienia

GC-IMS z generatorem azotu.

Chromatograf gazowy ze spektrometrem ruchliwości jonów:

- Specyfikacja techniczna:

- Spektrometr ruchliwości jonów (IMS) ze zmodyfikowaną płytką Faradaya odpowiednią do sprzężenia ze spektrometrem mas, w tym:

- źródło promieniotwórcze 3H (Tritium) (100 MBq poniżej limitu wyłączenia zgodnie z wytycznymi EURATOM – licencja nie jest wymagana);

- układ otwarty z zewnętrznym gazem dryfującym (N2, powietrze syntetyczne).

- Kolumna kapilarna GC (MXT WAX, 0,5 μm, 30 m x 0,53 mm).

- Ogrzewana wewnętrzna linia przesyłowa.

- Podgrzewany IMS, kolumna do 80°C.

- 2 jednostki elektronicznej kontroli ciśnienia (EPC) do kontroli dryfu i gazu nośnego.

- Wewnętrzna pompa do ciągłego wprowadzania próbki (regulowana).

- Wejścia gazu od próbki do jednostki GC wykonanej ze stali nierdzewnej.

- Zintegrowany trzeci EPC do kontroli przepływu próbki od μTD do GC-IMS z regulatorem przepływu.

- Specyfika wykrywania metabolitów ukrytych osób za pomocą spektrometrii ruchliwości jonów w połączeniu z chromatografią gazową.

- Ogólna specyfikacja:

- Samodzielna praca — zintegrowana w systemie jednostka komputerowa.

- 6,4” ekran dotykowy TFT do obsługi i wizualizacji danych.

- Czterordzeniowy procesor Intel.

- Dysk SSD mSATA 32 GB.

- 2 x we/wy interfejsy RS232/USB/Ethernet.

- Adapter 3 mm (Swagelok) do wprowadzania gazu dryfującego.

- Obudowa 19” – wymiary 449 x 435 x 177 mm.

- Zasilanie: 85-264 V AC, 47-63 Hz, 24 V V DC / 9,2 A wewnętrzne.

- Zużycie <221 Watt.

- Waga: do 15,5 kg

- Funkcje operacyjne:

- Wyświetlanie wyników pomiarów NMP.

- Regulowane progi alarmowe.

- Obsługa ręczna i automatyczna, w tym. akwizycja/analiza danych w użytkowniku.

- Zdefiniowane interwały.

- System oczyszczania do czyszczenia (>100 °C).

- Pobieranie danych przez port USB.

- Wyjście danych przez 4-20 mA alternatywnie MODBUS (TCP).

- Wlotowy zawór 6-portowy:

- Otwarty system, w tym pompka do wprowadzania próbki.

- Podgrzewany 6-portowy zawór (do 80°C) z gazoszczelną pętlą próbkowania wykonaną ze stali nierdzewnej o objętości 1mL.

- Pakiet oprogramowania komputerowego:

Oprogramowanie analityczne VOCal dla:

- wizualizacji danych, - organizacji;

- narzędzia do analizy i eksportu danych;

- kontrola właściwości pomiarowych;

- wtyczki: „Gallery-Plot”, „Reporter”, „Fingerprint analysis’” CSV-Export

- NIST – baza danych wskaźników retencji GC (edycja 2014);

- oprogramowanie do ustawiania parametrów przyrządu: Sekwenser:

- dostosowanie sekwencji programów po uruchomieniu ustawień

- możliwość zdalnego uruchomienia i zatrzymywania sekwencji

- N2-Generator (19” stelaż ze zintegrowaną sprężarką):

Generator azotu o bardzo wysokiej czystości z technologią absorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) i zintegrowaną sprężarką powietrza.

- Maksymalny wypływ: 450 ml/min.

- Ciśnienie wyjściowe: regulowane <3,5 bar.

- Czystość azotu: 99,999%.

- Zawartość O2: <10 ppm.

- Punkt rosy: <-60°C.

- Pułapka wilgoci: 350 ml z zawartością 5A.

- Złączki i węże: mosiądz/PFA i stal nierdzewna.

- Mocowanie wyjściowe: rura ze stali nierdzewnej Swagelok 6 mm.

- Napięcie: 100 do 240 VAC 47-63 Hz.

- Wymiary: 485 x 560 x 188mm (SxGxW).

- Waga: do 27 kg.

- Wstępnie zainstalowany komputer:

PC z zainstalowanym oprogramowaniem jak w ust. 5 z:

- klawiaturą angielską, rozdzielczość full HD dsplay, dysk SSD;

- zainstalowany system WINDOWS 10, procesor Intel, port Ethernet RJ45.

- Instalacja:

Instalacja w siedzibie Zamawiającego.

Warunki dostawy:

Dostawa: W tym opakowanie, instrukcja i w kartonie transportowym.

Cena: Netto, EXW (ICC Incoterms ed.1990) bez cła i podatków lokalnych.

Ubezpieczenie / Odpowiedzialność importera frachtu.

Gwarancja 12 miesięcy.

Czas realizacji: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.