## Zad.1_Autoklaw-sterylizator par
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.5.2023 |  | załącznik 1/1
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 1- Autoklaw- sterylizator parowy
1 | 2 | 3
Laboratorium | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość
SBEK | STERYLIZATOR PAROWY | 1 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania techniczne (opis):
1 | Sterylizator przeznaczony do sterylizacji posiewów, odpadów, szkła laboratoryjnego, narzędzi zapakowanych, pożywek i płynów w otwartych lub szczelnie zamkniętych pojemnikach, wyrobów wgłębionych. Obudowa , rama i górna obudowa ze stali nierdzewnej 304 wg AISI. Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316L wg AISI.
2 | Sterylizator parowy z pionową komorą sterylizacyjną, o pojemności 75-80 L, wyposażony w system szybkiego chłodzenia, próżniowe odpowietrzanie komory w formie próżni frakcjonowanej i podtrzymywanie ciśnienia w komorze. Wbudowana i oddzielona od komory sterylizacyjnej wytwornica pary wodnej wraz z systemem automatycznego czyszczenia. Zabezpieczenie przed kipieniem płynów z funkcją podtrzymania ciśnienia w trakcie schładzania płynów. Sterylizator zamykany w sposób bezpieczny (blokowanie temperaturowe), automatyczny i łatwy.
3 | Wymiary sterylizatora: szerokość maksymalnie 760 mm, wysokość maksymalnie 650 mm, głębokość maksymalnie 870 mm. Wsad komory w przypadku narzędzi nie mniejszy niż 30 kg, materiałów 15 kg i płynów 20 litrów. Wymiary komory : szerokość ok. 410 mm, głębokość ok. 615 mm.
4 | Temperatura ekspozycji mieszcząca się w zakresie od ok. 60 OC do 136 OC, dodatkowo posiadanie funkcji aparatu Kocha ok. (100OC). Temperatura sterylizacji programowania od ok. 100 OC do 136 OC. Wbudowany czujnik temperatury w postaci sondy w komorze.
5 | Sterylizator wyposażony w wyświetlacz LCD z automatyczną realizacją programów jak i możliwością wprowadzania zmian w ich ustawieniach przez użytkownika, funkcją autostartu oraz drukarką igłową do wydruku parametrów sterylizacji. Wbudowany system autodiagnostyki wraz z wyświetlaniem komunikatów o zaistniałych awariach najlepiej w języku polskim. Komora sterylizatora powinna mieć port walidacyjny.
6 | Sterylizator ponadto wyposażony w sprężarkę cichobieżną, wyjmowany kosz sterylizacyjny wykonany z siatki nierdzewnej na 1/2 załadunku komory i stację odwróconej osmozy ze zbiornikiem ciśnieniowym o wydajności odpowiedniej do pracy sterylizatora.
Usługa przeszkolenia
1 | W ramach dostawy Wykonawca na własny koszt przeszkoli osoby (5 osób) wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia stanowiącego przedmiot dostawy, w szczególności w zakresie wiedzy o budowie, znajomości parametrów techniczno-funkcjonalnych, obsługi technicznej, eksploatacji i optymalnego wykorzystania urządzenia w terminie 1 tygodnia od dnia przyjęcia dostawy.
2 | Termin realizacji przeszkolenia powinien zostać uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.
3 | Strony ustalają, iż czas trwania przeszkolenia osób wyznaczonych przez Zamawiającego wynosił będzie maks. 7 godz. zegarowych, przy uwzględnieniu godzin urzędowania Zamawiającego, tj. godz. 725- 1500.
4 | Wykonawca zapewni realizację programu przeszkolenia przez osobę/osoby posiadające odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, niezbędne do realizacji przeszkolenia w uzgodnionym zakresie. Po zakończeniu przeszkolenia Wykonawca wystawi na rzecz uczestniczących w nim przedstawicieli Zamawiającego certyfikaty ukończenia przeszkolenia.
5 | Koszty przeszkolenia, tj. koszty dojazdu osób szkolących (przedstawicieli Wykonawcy), koszty materiałów szkoleniowych oraz koszty wykorzystania niezbędnego sprzętu szkoleniowego ponosi Wykonawca.
6 | Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy sali szkoleniowej, odpowiedniej dla przeprowadzenia przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, w zakresie uzgodnionym w trybie roboczym przez Strony.
Dodatkowe wymagania Zamawiającego:
1 | W ramach dostawy urządzenia Wykonawca na swój koszt wykona wzorcowanie czujników temperatury wraz ze świadectwem wzorcowania z laboratorium akredytowanego. Walidacja- badanie rozkładu temperatur w komorze pustej, oraz w dwóch programach roboczych z realnym wsadem: 117 st.C 15 min oraz 121 st.C 15 min.
2 | Urządzenia musi posiadać oznaczenie CE potwierdzone stosownym dokumentem przekazanym Zamawiającemu podczas protokolarnego przyjęcia urządzenia.
3 | Zamawiający wymaga, aby dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzenia sporządzona w języku polskim w formie papierowej oraz elektronicznej (płyta CD, DVD, pendrive, itp.), została przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu protokolarnego przyjęcia urządzenia.
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Dostawa
1 | Dostawa urządzenia do siedziby PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5 na koszt Wykonawcy.
2 | Termin dostawy: max. 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
3 | Dostawa musi obejmować: transport, wniesienie, montaż, instalacje, ustawienie i przyłączenie urządzenia do istniejących mediów (prąd, woda, kanalizacja) we wskazanym miejscu. Miejsce docelowe instalacji urządzenia zlokalizowane jest na wysokim parterze budynku PSSE w Kętrzynie (pokój nr 14). W czasie dostawy niezbędne będzie wniesienie urządzenia schodami zewnętrznymi, zniesienia przez trzy stopnie schodów wewnętrznych oraz przeniesienia go przez 5 otworów drzwiowych o wewnętrznej szerokości: 80cm, 85cm, 90cm, 140cm, 150cm oraz wysokości otworów drzwiowych 197 cm, 200 cm, 200cm, 220 cm, 250cm. Nie ma możliwości wniesienia urządzenia przez otwory okienne.
4 | Bezpośrednio po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji (konfiguracji) oraz testowego uruchomienia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz

## Zad.2_Szafy bezpieczne
Znak sprawy: OEA-ZP.272.1.5.2023 |  | załącznik 1/2
…………………………………………
…………………………………………
………..…....………………………….
dane wykonawcy
FORMULARZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zadanie nr 2- Szafki laboratoryjne - bezpieczne
1 | 2 | 3
SBW | SZAFA BEZPIECZNA NA ODCZYNNIKI CHEMICZNE | 2 SZT.
Oferowane urządzenie ( producent, model, typ, numer katalogowy)
Producent
Model
Typ
Nr Katalogowy
Lp. | Ogólne wymagania: | Potwierdzenie wymaganych parametrów TAK/NIE*
1 | Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2022 r. Od momentu wyprodukowania nie powinno podlegać działaniom stanowiącym ingerencję zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną.
2 | Urządzenie musi posiadać oznaczenia producenta, datę produkcji, nr partii/indywidualny numer seryjny.
Wymagania w zakresie funkcjonalności
Rozwiązania techniczne urządzenia muszą zapewnić:
1 | Szafa bezpieczna do przechowywania substancji niebezpiecznych: odczynniki chemiczne, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, materiały łatwopalne i wybuchowe
2 | Regulowane wewnętrzne półki metalowe pokryte proszkowo, zabezpieczone przed przechylaniem
3 | z wbudowanym systemem wentylacyjnym ( wydajna wentylacja wewnętrzna )
4 | z filtrem węglowym dla kwasów i rozpuszczalników
5 | zamykana na klucz
Wymagania w zakresie obudowy
1 | Wysokość około 1950mm
2 | Głębokość około 600mm
3 | Szerokość około 1000mm
4 | Kratki wentylacyjne w drzwiach przednich wspomagające przewiew i wyciąg oparów chemicznych
Dostawa
1 | Termin dostawy: max. 64 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy
2 | Dostawa do Laboratorium na koszt Wykonawcy do PSSE w Kętrzynie, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 5, musi obejmować: transport, wniesienie i ustawienie do Sekcji SBW znajdującej się na I piętrze budynku PSSE, wejście klatką schodową
3 | Po dostarczeniu urządzenia, Wykonawca dokona jego instalacji, montażu i uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego, w miejscu przez niego wskazanym, w obecności osób wyznaczonych do odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
4 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dołączona do dostawy
Gwarancja
1 | Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na urządzenie na okres (wpisać poniżej)
………………………………………… miesięcy (min. 24 miesięcy, max. 60 m-cy)
liczony od dnia następującego po dniu podpisania przez Strony bez zastrzeżeń Protokołu przyjęcia dostawy urządzenia.
2 | Oferent musi wskazać siedzibę autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski (wpisać poniżej)
………………………………………………………………………………………………….
3 | Okres zagwarantowania dostępności części nie może być krótszy niż 10 lat od zakończenia produkcji danego urządzenia.
Do oferty należy dołączyć:
1 | broszury informacyjne lub inne dokumenty potwierdzające parametry oferowanego urządzenia
*wpisać właściwe
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 3 (potwierdzenie wymaganych parametrów) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.
…………… |  | ……………………………
Data |  | Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz